温度压力检测仪 - 技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | ★探头类型及数量：探头总数大于等于7个（至少包括1个压力），符合国标GB8599 |
| 2 | 工作环境温度范围：-60～150℃ |
| 3 | 温度分辨率：0.001℃ |
| 4 | 温度测量精度：±0.05℃（-60～150℃）配国家级计量报告 |
| 5 | ★τ90≤0.5s，符合国标GB8599，出具中国国家级计量认证报告(CMA) |
| 6 | 压力测量范围：0～700KPa abs |
| 7 | 压力分辨率：0.001KPa |
| 8 | 压力测量精度：±1KPa 配国家级计量报告 |
| 9 | ★温度探头尺寸：温度探头截面积≤3.1mm2 ，符合国标GB8599，出具中国国家级计量认证报告，可贴在设备内壁及插入外来器械、植入物，硬质容器管腔内部测量，超大超重包首次灭菌测量，实现包裹内部，器械最难灭菌部位灭菌参数的有效性检测。 |
| 10 | 检测范围：蒸汽灭菌器，外来器械，超重超大器械，清洗消毒器 |
| 11 | 引线规格：柔软，易弯曲，卫生型非金属材质 |
| 12 | 记录间隔：1s～24小时可选，显示温度探头位置 |
| 13 | 定位系统：彩虹识标系统及指示卡。 |
| 14 | 固定装置：硅橡胶轧带，柔软可重复使用 |
| 15 | 隔热保护盒：硅橡胶隔热保护盒，可拆卸，柔软，抗震 |
| 16 | 软件及报告：中文专业软件，符合GB8599、YY/T0734、WS310.3要求或GMP、ISO017665，软件主动分析计算参数，带自动识别功能。 |
| 17 | 标准测试包：7kg标准测试包，符合国标GB8599，配中国国家级计量认证报告 |
| 18 | 原厂检测报告 |

售后服务和其它要求

1.整机保修：不少于 2 年。终身免费服务，年度定期预防性维护保养次数不

少于6次（免费）

2.提供完整的使用手册及说明书（一式二份）：安装时院方验收

3.请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保

证供应。如不提供，视为免费供应。

4.免费提供人员培训

5.提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单

6.招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet（进口设

备）作为设备验收的依据