玻璃体切割超乳一体机技术参数

一、总体要求：

数量：1套。

耗材：玻切手术套包。

二、技术要求：

- 抽吸负压：0-600mmHg，适用于所有抽吸操作，包括玻切，粉碎，超乳，吸引。

- ★具有传统超声和扭动超声两种工作模式。

- 眼内压实时控制：操作屏幕实时显示眼内压，超声无创流量传感器测量流量，计算相对速度，获得压力升降和眼内压。

- 切割速率：100－5000 CPM。

- ★支持20g/23g/25g+/27g+手术方式。

- 切割模式：瞬时、比例、前节。

- ★有开合比控制技术，核心模式、刮削模式、50:50模式。

- 瞬时流速控制：有，0-20 cc/min。

- ★同时具备蠕动泵和文氏泵双泵系统，且可在手术过程中切换泵系统。

- 回吐：具备比例和单次模式，比例: >110mmHg。

- 电凝：具有比例和固定两种模式。

- 硅油注吸：注入：0-60 psi ；吸出：0-600 mmHg。

- 有数字化压力显示，实时显示外部气源压力。

- 附件自动识别：可自动识别各种手柄、玻切头、光纤等附件。

- 操作界面：>15”全彩触摸屏幕，带操作指导视频，可编辑界面，带语音确认。

- 操作界面及语言：中文及英文。