实时荧光定量PCR仪参数

- 仪器性能

  - 检测模式： HybProbe杂交探针、SimplProbe单探针、染料模式、水解探针、分子信标、蝎型探针、高分辨率熔解曲线（HRM）等

  - 线性范围：1-1010个拷贝

  - 检测灵敏度：可检测单拷贝基因

  - 模块规格：支持96孔模块与384孔模块

  - ★模块互换：用户可自行更换并升级至384模块，自行手动更换后无需校准

  - 重复性：样品检测CV≤0.15% (50nmol/l荧光浓度)

  - 精密度：≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.8%

- 硬件配置

  - 温控系统

    - ★温控模块：采用新型半导体温控模块，可消除温控边缘效应的有效技术设计

    - ★模块设计：所有样本对应的温控模块一体化成型，不由独立的多个小型模块组合而成

    - ★温控模块平均温控速率 > 6.5 ℃/s

    - 样本平均温控速率 > 4.5℃/s

    - 温度准确性：£0.1 ℃（37-99 ℃）

    - ★温度均一性(Tm)：0.1 ℃（37-99 ℃）

    - 熔解曲线温度分辨率 £ 0.02 ℃

    - ★ 高分辨率熔解曲线反应时间：<10分钟（提供实际软件截图证明）

    - 反应体积：96孔板为10-100ul，384孔板为5-20ul

    - 反应时间：40个循环反应：≤60分钟 (96孔标准检测) ；≤40分钟 (384孔标准检测)

  - 光学系统

    - 光源：新型固态光源

    - ★单个光源寿命：> 10000小时

    - 检测通道数≥6通道

    - ★检测系统：冷CCD

    - 所有样本同时激发并采集数据，孔间无时间差

    - 光路设计：

      - 激发滤光片与检测滤光片可自由组合，提供至少20种不同的组合的检测模式

      - 采用有效消除光学边缘效应的技术设计

      - 全固定光路设计，激发光源与检测系统在工作中无需移动，保证系统稳定性

- 软件

  - 颜色补偿功能：具备

  - 软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线分析等功能，配套的运行和结果分析软件，能够针对观察到的扩增情况随时增加循环数目，实时动态监测，扩增和检测同时进行

  - 数据导出：Excel ,TXT, PDF, XML, GIF, PNG, BMP, JPEG

- 试剂

  - 配套耗材：开放平台，可使用市面上国产或进口的各品牌试剂及第三方提供的8连板、96孔板和384孔板

  - 支持的荧光染料种类：包括但不限于FAM™、SYBR®、Fluorescein、SYPRO® Orange、VIC®、JOE™、TET™、HEX™、TAMRA™、Texas Red®、Alexa Fluor 633、LC Cyan 500、Fluo 3、ResoLight、EvaGreen、LC Green、Cy3、Cy5、Yellow555、LC Red610、ROX、SYPRO Ruby、LC Red640、Snarf 1、Acid Fuchsin、Cy5.5、LC Red670、LC Red705等

- 仪器配置

  - 主机，配套96孔 和384孔模块

  - 除标配外，另配光源寿命 > 10000小时的原厂新型固态光源一个

  - 操作手册（中英文版本）

  - 软件安装光盘

  - 控制单元：原装进口电脑（配置不低于：酷睿I5-6500，内存：8GB DDR4 2133MHz，硬盘：2T，并口(PCI)*1，串口(PCI-E)*5，USB 3.0*2，USB 2.0*4）

  - 操作系统：至少Windows 7 专业版

  - 扩展性：具备LIMS（实验室信息管理系统）接口，可以实现远程控制并可以结合自动装载微孔板的工作站。

  - ★ 可拓展功能：可通过整合原厂提供的自动化样本转移、核酸提取仪、PCR体系配置实现一体化系统，由一台控制单元操控，各环节的仪器可按照PCR实验室分区在不同区域内放置，实现从原始样本到qPCR结果获得的全自动化工作流程

  - 配Eppendorf原装进口移液器1套（6支，量程依客户要求）

- ★注册证书：可提供有效期内的第三类CFDA注册证

- 原装进口，必须提供原厂家针对本项目的授权书，原厂家或区域总代理的盖章版彩页，彩页中需体现相关的星号键参数，电脑合成或者无盖章打印的彩页投标无效；至少十年内可提供仪器所有配件供应

- 培训与安装：免费在用户所在地进行完善的各项相关培训，培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；免费提供装机试剂盒和装机耗材；机器到货前或出现故障无法使用时，免费提供同档次备用机