血透机技术参数

一、基本要求：

数量：13套。常规血液透析，同时具备：

1、单纯超滤治疗

2、单针、双针透析

3、碳酸盐、醋酸盐血液透析

4、配备干粉透析装置（干粉袋或干粉桶）：可使用任何品牌、任何配方的透析浓缩液，也可用碳酸盐干粉浓缩液、连接中心供液系统。

5、联机软件：能采集治疗数据（使透析治疗管理数字化）

6、配备血压计、KT/v监测

7、有可调钠及超滤程序选择，可单独或配合使用

8、选配可扩充模块功能：如中央供液系统连接、BVS自动监控血容量等

二、技术参数：

- 电源：单相220V  50/60HZ

防触电保护类型：１级、Ｂ型、OPS后置电源支持30分钟

- 供水条件：进水压力：0.12—0.6MPa

进水温度：5—30℃

水质：必须符合当前的国家或国际标准

- 透析液流量：300—700ml/min,标准为500ml/min

透析液浓度范围：12.5—15.5ms/cm2

透析液温度：34—40℃

透析液配方：可与多种机型通用

- 血流量：40—600ml/min，精度≤±10%

- 压力监测：动脉压力：-300 mmHg — +250mmHg

静脉压力：-500mmHg — +500mmHg

跨膜压：－500mmHg — +500mmHg

精度：±10%

- 超滤控制：超滤量：0—5L/h

精度：±30ml/h

- 气泡监测器：超声波式

- 漏血监测器：光电式（红外线控测）

- 肝素控制：控制范围：0―10ml/h

注射器尺寸：10ml、20ml、30ml

肝素预停时间可设定

10.消毒方式：热消毒

化学消毒：次氯酸钠，或机器专用消毒液

消毒时间：具备快速消毒功能（30分钟左右完成）

可同时与反渗水联机热消毒