全自动生化及流水线技术参数及配置要求

| 技术名称 | 序号 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.全自动生化分析仪 | 1.1 | 模块化设计，具有根据需求增加比色模块来实现扩容； 在线检测速度：单台或单模块生化比色速度≥2000测试/小时，比色测试总速度≥10000测试/小时； 每个模块可提供≥50个检测项目，同时容纳标本≥300个。 |
|  | 1.2 | 电解质模块钾、钠、氯三项测试速度≥900测试/小时，电解质测试总速度≥1800测试/小时。 |
|  | 1.3 | 具备实时急诊样本插入功能 |
|  | 1.4 | 具备样品针防堵塞功能 |
|  | 1.5 | 可提供具有溯源性的配套试剂，校准品，要求封闭 |
|  | 1.6 | 进样方式：智能随机控制，轨道式自动进样； 整套流水线系统轨道传输须有智能排堵功能，如设置架子避让专线等 |
|  | 1.7 | 校准数据可自动备份、查询，包括试剂批号、校准吸光度值和校准系数的查询 |
|  | 1.8 | 样品处理无需预处理，原血清参与反应 |
|  | 1.9 | 除电解质外，可选用≥15个开放试剂通道 |
|  | 1.10 | 具有对异常血清（如：黄疸、脂血和溶血）及凝块自动识别及处理功能 |
| 2.流水线系统 | 2.1 | 自动化系统包括样本前处理系统（包括进样模块、离心模块、去试管盖模块、样品收纳分类模块、在线存储模块），可通过仪器连接轨道及组件连接生化分析仪。前处理系统须通过轨道连接以达到完整的智能自动化 |
|  | 2.2 | 在线连接的生化分析仪需具备样品架进样工作模式，可以实现实时单机操作 |
|  | 2.3 | 离心速度≥800样本/小时，具有冷藏离心功能，具有智能离心功能，并自动称重配平功能 |
|  | 2.4 | 去试管盖模块≥800样本/小时 |
|  | 2.5 | 样品投入单元处理能力≥800样本/小时 |
|  | 2.6 | 样本前处理系统须有急诊插入功能，自动区分样本优先级（如急诊，门诊，病房等），无需人工预分类 |
|  | 2.7 | 可提供样本分杯模块，免费提供耗材 |
|  | 2.8 | 流水线系统可同时服务在线和非在线的生化分析仪，实现智能化 |
|  | 2.9 | 须有样本凝块、样本性状（脂血、溶血、黄疸）及样本量监测功能 |
|  | 2.10 | 样本无需手工放入样本架整理，实现样本直接上机处理 |
| 3.条码识别系统 | 3.1 | 在离心模块前须有条码识别系统，能提供全程样本跟踪样本管的能力 |
|  | 3.2 | 对错误或不识别样本具有适时报警系统 |
|  | 3.3 | 条码阅读单元具有与LIS实时通讯的能力，须将必要资料（病人相关信息、检验项目、检验类别及样本流转时间等）传输至LIS系统 |
| 4.在线存储模块 | 4.1 | 样品带有自动定位功能，容量每日1000-1500样本，并可根据样本量进行后期的免费升级。 |
|  | 4.2 | 可实现在线自动样品复检功能 |
|  | 4.3 | 终身免费提供耗材（如试管盖、封膜等） |
| 5.流水线管理系统及配件 | 5.1 | 能够提供流水线管理软件，智能控制并管理在线仪器，监测和提供供检样品实时状态以及仪器运行状态和试剂信息。 |
|  | 5.2 | 须有危急值管理功能 |
|  | 5.3 | 根据复检规则对样品进行自动复检。 |
|  | 5.4 | 具备离线样本管理和定位查找功能 |
|  | 5.5 | 数据库具有完整的备份功能及安全保障措施 |
| 售后服务 | 6.1 | 实地勘测实验室场地，根据实验室实际工作流程进行布局、设施需求来制定智能自动化实施方案，并提供水电配制、室内环境装修，并有专业人员配合实验室布局工作等。 |
|  | 6.2 | 全年24小时原厂技术支持 |
|  | 6.3 | 终身免费仪器维护保养和设备维修，包括提供免费维修配件 |
|  | 6.4 | 须免费提供LIS双向功能的安装调试 |
|  | 6.5 | 除试剂以外的配套耗材和配件终身免费提供 |

注：

- 试剂与生化分析仪和流水线系统配套招标；

- 开放通道试剂另行公开招标；