高档妇产专用彩色多普勒超声诊断系统

一、总体要求：

用于妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档次彩色多普勒超声诊断仪。

* 具备高信噪比的激活通用无针式触点式探头接口≥4个（不含卡式和小探头接口）

二、技术要求：

2.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

2.1.1 全数字化彩色超声诊断系统主机

2.1.2 全数字波束形成器

2.1.3 数字化二维灰阶成像单元

2.1.4 数字化彩色多普勒单元

2.1.5 数字化频谱多普勒显示和分析单元

2.1.6 数字化能量血流成像单元

*2.1.7高分辨率彩色液晶显示器 ≥23英寸，扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转，可上下前后左右调节.

2.1.8探头接口：≥4个，可随意互换使用

2.1.9 编码激励技术

2.1.10 组织二次谐波成像

2.1.11 凸型扩展技术，用于二维和彩色血流.

2.1.12 频率复合成像技术，屏幕可同时显示低频频率和高频频率的频段，并且具体频段数据多段可视可调.

2.1.13连续波多普勒可改变角度,支持凸阵探头,获得更准确的胎儿心脏血流速度.

2.1.14 组织多普勒成像技术

2.1.15 实时三同步能力

2.1.16具有实时复合成像技术或空间复合成像技术，用于除相控阵外的所有探头，（声束偏转线数均可调，分成3,5,7,9,11），≥8级别可调，应用于2D, 3D，CFM、PD和STIC模式.

2.1.17自适应核磁像素优化技术或智能化斑点噪声抑制技术或动态组织对比增强技术，可调级别≥6级，应用于所有成像模式，可实时或后处理实现.

2.1.18一体化实时立体成像技术,容积成像速率可达46容积/秒.

2.1.19 一键式自动图像优化二维、胎儿面部三维成像、频谱多普勒模式.

*2.1.20 容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部，腔内容积探头无需移动探头，单键可拓展扫查视野，角度最大可达左右60度.

2.1.21自动颈后透明层厚度测量及颅内透明层自动测量功能

2.1.22胎儿生长指标自动测量功能：在获取合适切面的前提下，系统可自动识别测量临床所需的胎儿双顶径，头围，腹围及股骨长度等多个参数，帮助使用者提高工作效率，快速获取评估胎儿生长发育状况的有效指标.

*2.1.23不规则体积测量技术( 包括可在液晶操作屏中直接用手指勾勒边界识别技术)，通过阈值调节，可测量多个低回声的不规则体的体积，快速测量一个或多个低回声区的容积，并计算低回声区占正常组织的百分比。

2.1.24仿真内镜成像写实表面成像功能或高清写实表面成像或类似技术，通过全新的容积处理方式，增强容积图像的细节显示，提高图像真实感.

*2.1.25液性区体积自动测量：计算机辅助自动计算多个不规则液性区的体积，并进行体积大小顺序进行排列。可用于普通液性区、窦卵泡、受刺激卵泡的研究和体积及径线测量。

2.1.26 自由解剖切面技术, 用于3D/4D数据或存储的容积数据，对于不规则结构,  可结合厚度信息提高对比分辨率，此基础上可以获取任意切面

2.1.27 计算机辅助胎儿心脏诊断技术 : 通过对胎儿心脏容积数据的操作，在计算机辅助下自动快速获得符合ACOG和ISUOG推荐的常规标准6个切面：胎儿心脏筛查切面包括并不限于左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、动脉弓及导管弓。该技术可离线分析。

2.1.28 IOTA卵巢癌恶性度定量分析软件包: 以一系列指标规范化的描述、定义和测量卵巢肿物，用于超声鉴别卵巢肿瘤的良恶性。相较于靠医生经验主观的鉴别良恶性，有更客观、可重复性高、准确性和特异性高、受国际认可等优点。

2.1.29 实时4D穿刺引导功能：实时3D穿刺功能能进行准确的空间定位（左右/上下/前后），避免了实时2D超声只能在单一平面上进行定位的缺点，对前列腺外腺等的微小病灶更容易定位.

*2.1.30编码的造影剂成像功能，支持腹部、小器官、面阵、经阴道容积探头。其中，经阴道容积探头具有120°的容积成像角度，为3D/4D HyCoSy经阴道子宫超声造影评价输卵管通畅性奠定了物理技术。

2.1.31 断层超声显像技术或超声断层成像技术，并支持测量

2.1.32 超高细微分辨血流技术，双向编码显示血流方向和密度信息，对微小血管显示的高度灵敏度， 减少彩色过溢， 支持所有探头.

2.2测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

2.2.1  一般测量

2.2.2  妇、产科测量

2.2.3  心脏功能测量

2.2.4  多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)

2.2.5  外周血管测量与分析

2.3图像存储与(电影)回放重现单元

2.3.1超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在荧屏上，能以鼠标调用.

2.3.2可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度

2.3.3一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

2.4输入/输出信号：

2.4.1输入：USB

2.4.2 输出：S-Video、USB、VGA、HDMI（高清信号）

2.4.3 标配DICOM 3.0接口

2.5图像管理与记录装置：

2.5.1超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像）

2.5.2 硬盘≥500GB

2.5.3 CD－RW/DVD -RW刻录机

2.5.4 USB接口≥5个，支持USB移动存储设备

2.6探头规格

2.6.1频率：超宽频变频探头, 工作频宽明确显示，探头频宽可选择≥3种，多普勒可选不同频宽。系统显示频宽：1.5-18.0MHZ

2.6.2 类型：高频探头最高显示频率≥18MHz

2.6.3 B/D兼用：线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD，CWD；相控阵B/PWD，CWD

2.6.4振子：腔内容积探头阵元数≥192振子

2.6.5 穿刺导向：容积探头可配穿刺导向装置

2.6.6 具有实时立体成像探头

- 2.7 二维灰阶显像主要参数：

*2.7.1 扫描

2.7.1.1腔内微凸：超声频率3.0-9.0MHZ，该探头用于妇科、产科、泌尿等，支持弹性成像功能；

2.7.1.2电子凸阵：超声频率2.0 — 5.0MHz，该探头支持空间复合成像、频率复合成像等功能；

2.7.1.3 腔内容积：超声频率5.0-9.0MHz，该探头支持空间复合成像、弹性成像等功能；

*2.7.2 扫描速率：凸型探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/秒

容积探头实时扫描速率达46容积/秒

2.7.3扫描线：每帧线密度≥230超声线

2.7.4发射声束聚焦：发射≥4段

2.7.5接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理，接收超声信号动态范围≥250dB

2.7.6数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 Bits

2.7.7谐波成像基波频宽≥3段

2.7.8回放重现：灰阶图像回放≥6000幅、回放时间≥180秒；4D图像回放≥300容积幅

2.7.9预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

2.7.10增益调节：数字式STC分段调节，STC分段≥8段

2.7.11放大功能：实时任意区域局部放大功能

2.7.12凸阵探头最大探测深度≥30厘米

2.7.13空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准

- 2.8频谱多普勒：

2.8.1方式：脉冲波多普勒：PWD；连续波多普勒：CWD

2.8.2 最大测量速度：PWD：血流速度最大≥8m/s; CWD， 血流速度最大≥16m/s

2.8.3 最低测量速度：≤5mm/s(非噪声信号)

2.8.4 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D

2.8.5 电影回放：≥600秒

2.8.6 零位移动：≥6级

2.8.7 取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm；分级

2.8.8 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

- 2.9彩色多普勒

2.9.1显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示

2.9.2  凸形扫描角度：10°— 110°选择

2.9.3 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥9帧/ S

2.9.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

2.9.5 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比

2.9.6 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)

- 2.10声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

- 3.备件、专用工具、资料及其它

3.1 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证8年以上的供应期

3.2 卖方须向买方提供操作手册一套，程序恢复软件一套

3.3 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、，并承担因此发生的一切费用。

3.4 提供现场操作培训

3.5专业化产品俱乐部网站，提供与世界各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息

3.6计算机辅助培训：主要针对该机型的计算机软件进行培训，方便学习掌握基本操作及各项高级功能

3.7 要求每年2次厂家临床医生到现场调试设备，协助用户将新技术用于临床及科研

3.8 免费提供新技术的学术交流会议和新产品发布会名额

3.9 原厂免费保修期 ≥1年

3.10交货期：60天内。