有创呼吸机技术参数

一、总体要求：

数量：5台。

二、技术参数：

- ★原装进口，国际知名品牌。

- 彩色一体化触摸屏显示，可视尺寸≥12.0吋；可使用不同颜色区分显示自主通气、呼气及吸气波形。屏幕可显示压力、容量、流量与时间的实时波形。

- ★供气方式：外接压缩空气气源。

- 内置电池续航时间：≥60分钟。

- ★模式：容控/压控同步控制/辅助模式；容控/压控同步间歇指令通气；持续正压通气/自主通气；自动窒息后备通气；气道压力释放通气；压力控制下目标潮气量保证；双水平正压通气；无创面罩通气；气管插管补偿，漏气补偿。

- 呼吸参数：在容量控制模式下，潮气量25ml-2000ml；呼吸频率：1-99次/分；呼气末正压：0-40厘米水柱；	氧气浓度：21-100%；呼吸比：1:299-4:1；吸气时间：0.2-3秒；	峰流速：≥160升/分；压力触发：0.1-20cmH2O，	流量触发：0.5-20L/min；压力控制：5-50 cmH2O，压力支持：0-50 cmH2O；呼气灵敏度设定：1%-80%峰流速；管道脱落检测灵敏度：20-95%；流速波型：方波/减速波。

- 肺功能参数：顺应性、气道阻力、浅快呼吸指数、内源性PEEP。

- 报警参数：潮气量，分钟通气量，气道压力，氧浓度报警，窒息报警，呼吸频率报警，回路泄露报警，气源报警，电池报警，报警静音。

- 可选配呼吸力学升级功能：最大吸气负压，口腔闭合压,肺活量，动态肺顺应性，气道阻力，呼气峰流量，呼气末流量，自主呼吸峰流量。

- 监测及存储功能：趋势、参数和报警信息可在呼吸机上保存≥300小时。

- ★整机免费保修贰年。