床旁血滤机技术参数

- 知名品牌。

- 全彩色大液晶触摸显示屏≥10.0吋，治疗设置简易快速，中文或英文引导式互动操作界面，治疗参数数值及曲线图显示功能。

- 一体化管路预连接避免污染，颜色标示易于安装，全自动安装泵管、配套快速预冲和自检。

- 治疗模式：可选择的CRRT治疗方式：连续静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续静脉静脉血液滤过透析（CVVHDF）、缓慢持续超滤（SCUF）。

- ★开放系统可联合不同的滤器扩展新的治疗，如：血液灌流（HP）、血浆分离、血浆置换、血浆吸附；滤器、血浆分离器、吸附器、灌流器必须能够兼容第三方厂家产品。

- 自动阀设计可在不更换不手动分离管路下实行：前稀释H/CVVHDF、后稀释CVVH/CVVHDF、前加后稀释CVVH治疗。

- ★≥4个泵设计。

- 血液流速10-450ml/min；置换液速度0-8000ml/h；透析液速度0-8000ml/h； 血泵前输液/抗凝剂；脱水0-2000ml/h；废液速度0-10000ml/h；

- 监测：动脉压检测范围-250mmHg~-+330 mmHg；静脉压检测范围-50 mmHg ~+350 mmHg；滤器前管路压力-50 mmHg ~+500 mmHg；废液管路压力-350 mmHg ~ +50 mmHg。

- 报警及安全系统：按钮式回路，先进的静脉滴注壶，置换液面高度调节和自动排气，全血路包括排气壶无气-血界面处理技术；临时重复循环程序特别适合ICU危重病人；连续对比监测、自动判断、分级提示和报警滤器的血凝状况，用不同的声音及彩色信号灯提示，并提供解决建议，优化设计减少误报警；漏血检测：5ml/min； 空气检测：精度≥20µl。

- 秤重系统：独立的高精度电子秤；废液秤测量范围0-10Kg；透析液/置换液测量范围0-10Kg。

- 加热器：直接静脉血液加温：0℃-39℃可调。

- 肝素泵：连续模式，0或0.1-20ml/h。脉冲模式：0或0.5-10ml/次，最快0.08ml/s；注射器型号：10-50ml。

- ★整机免费保修贰年。