电外科手术器械绝缘检测仪

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 总体描述 |  |  |
| 1.1 | 品名 | 电外科手术器械绝缘检测仪 |
| 1.2 | 用途 | 检测电外科手术器械绝缘层是否良好、有无破损 |
| 2 主机部分 |  |  |
| 2.1 | 数量 | 1台 |
| *2.2 | 适用器械 | - 单极手术器械 - 双极手术器械 - 电外科手术器械导通性 - 高频电刀刀柄功能检测 - 单极电源线 - 双极电源线 |
| 2.3 | 测试电压 | - 单极器械4300V DC ± 200V@110M欧姆 - 双极器械1000V DC ± 100V@33M欧姆 |
| 2.4 | 输出电流 | 单极模式 约0.04mA 双极模式 约0.033mA |
| 2.5 | 报警提示方式 | 内置扬声器：蜂鸣音提示 仪表盘指针提示 导通性测试：黄色LED灯 线缆测试器：红色LED灯 |
| 2.6 | 电源 | - 运行时间：≥12个小时 - 2 x 6V 1.3AH蓄电池带300mA PTC 保护 |
| 2.7 | 节能 | 静止10分钟自动进入节能状态 |
| 2.8 | 充电 | 充电器 240V AV 50Hz 6V DC 300mA |
| 2.9 | 外壳 | 高强度防摔一体工程塑料盒 |
| 2.10 | 符合标准 | 符合AS/NZS CISPR11:2002 EMC测试 |
| 2.11 | 重量 | 请说明重量和安装尺寸 |
| 3 附件部分 |  |  |
| 3.1 | 选配附件 | 厂家必须配备以下附件： 请说明配件内容 |
| 4 其他 |  |  |
| 4.1 | 产地 | 进口 |
| 4.2 | 进口单 | 提供同型号产品海关进口单 |
| 4.3 | 认证 | AS/NZS CISPR11:2002 |
| 5售后服务要求 |  |  |
| 1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次； |  |  |
| 2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收； |  |  |
| 3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应； |  |  |
| 4、免费提供人员培训； |  |  |
| 5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单； |  |  |
| 6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。 |  |  |