一体化纯水/超纯水仪

1 工作条件

1.1 供给电压：100～240 V；50～60 Hz

1.2 环境温度：5℃～35℃

1.3 相对湿度：20～80%

1.4 进水水质：市政自来水，具有与主机同一品牌、一体化的自来水预处理装置，无需额外加配自来水预处理装置

2技术参数

2.1 系统以自来水直接作为进水，可同时产出实验室二级纯水与一级超纯水两种水质

2.1.1二级纯水水质要求：达到或超过各种标准中规定的相应水质，如ASTM、CAP、ISO 3696、CLSI、JIS K0577等，以及USP、EP和ChP中规定的纯水水质

产水电阻率                                >5 MΩ.cm @ 25℃

TOC含量                                 <30 ppb

微生物                                    <0.1 cfu/mL

直径大于0.2 μm的颗粒物数量               <1/mL

热源含量                                  <0.001 Eu/mL

RNases                                   <0.01 ng/mL

DNases                                   <4 pg/μL

2.1.2一级超纯水水质要求：达到或超过各种标准中规定的I 级水质，如ASTM、CAP、ISO 3696、CLSI、JIS K0577等，及USP、EP和ChIP中规定的试剂级超纯水要求

产水电阻率                                 >18 MΩ.cm @ 25℃

TOC含量                                  <5 ppb

微生物                                     <0.1 cfu/mL

直径大于0.2 μm的颗粒物数量                <1/mL

热源含量                                   <0.001 Eu/mL

RNases                                    <0.01 ng/mL

DNases                                    <4 pg/μL

Bisphenol A (双酚A)                         <0.005 ppb

Diethyl phthalate (DEP-邻苯二甲酸二乙酯)      <0.2 ppb

Di-n-butyl Phtalate (DNBP)                    <0.2 ppb

Nonylphenol (NP)                            <0.1 ppb

2.2 二级纯水持续产水速度≥10 L/h

3 自来水预过滤模块

3.1 独立的自来水预过滤模块，可显示预过滤耗材的剩余使用寿命、模块工作状态，耗材更换报警提示等

3.2 具有原水感应、原水增压和原水水质监测功能

3.3 配置漏水检测保护装置，可检测到模块内外的微量漏水

3.4自来水预过滤柱具有智能芯片，可记录预过滤柱型号、生产日期、安装日期，以及产水量、预计更换日期和剩余使用时间，确保安装正确、更换及时准确。

4 主机

4.1 具备两级反渗透技术，无需额外软化预过滤，离子去除率达到>99%。

4.2 具有RO和UP全管路自动定时消毒清洗功能

4.3 在离子交换树脂柱上的智能芯片，可记录预过滤柱型号、生产日期、安装日期，以及产水量、预计更换日期和剩余使用时间，确保安装正确、更换及时准确，提高实验室用水安全

4.4 配备双波长紫外灯，有效降低产水有机物含量

4.5 主机具有漏水收集底盘，排水口配置高灵敏度的漏水检测器，可检测微量漏水

5 取水装置

5.1取水方式：配置两个独立可延伸取水装置

5.2具有显示屏，实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）、取水速度、水箱液位和报警信息

5.3 两种取水器均可调节取水流速度

5.4 取水过程无需用手固定容器，具有定量自动取水功能

6 水箱

6.1容积≥70 L，PE材质

6.2 具有紫外自动杀菌模块，定时启动紫外照射，有效抑制菌膜滋生

6.3 具有空气除菌过滤功能，有效隔绝空气中的CO2、细菌和挥发性有机物，保护纯水水质

6.4 具有双重液位传感装置，可实现异常超高液位、正常液位及低液位保护

7 监控系统

7.1 全系统配有≥5个电导率仪，对产水全过程每个阶段进行全面监控

7.2 内置TOC实时连续在线指示仪, 在线检测超纯水中的可氧化总有机碳含量。检测范围为1~100 ppb；检测精度≤±1 ppb

8 软件系统

8.1 主机配置彩色触摸显示屏，可进行友好的人机互动；系统以图形和颜色变化对系统安装、耗材更换和系统状态进行可视化显示

8.2 具有中、英文可切换操作界面

8.3 操作界面全面实时显示出水信息，包括产水水质的三种参数（电阻率、TOC和温度），系统状态、水箱液位和报警信息；监控界面提供所有耗材使用状态信息；所有信息一屏俱览

8.4 具有超纯续航程序，在维持系统较低能耗运行的同时，保证系统及时提供优质稳定的产水水质

8.5系统具有多种密码控制的操作权限，包括使用、管理、维修和工厂权限，提高系统操控安全性

9 原装进口

9.1原装进口产品，为保证售后服务的可靠性，需提供针对本项目的生产厂家提供的售后服务承诺书及授权书；提供原厂印刷彩页（须与官网参数一致）

9.2数量：1台

9.3配件：除标配外，另配原厂配套预过滤柱6根，预过滤吸附柱3根，超纯RO柱2根

10 售后服务：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。

台式冷冻离心机参数

技术参数

1、温度设定范围：-10°C-40℃

2、最大相对离心力≥30,000g

3、在最高转速时，可保持 4℃

4、达到最高转速时间<25秒

5、具备定时记速功能，在达到设定转速后才开始倒数计时

6、时间步进方式：1分钟内以30秒步进，超过1分钟后以分钟步进

7、离心时间最高可设定至99分钟

8、具备快速制冷功能，从25°降温至4°C的时间<10分钟，且具备预制冷功能，可预先设定离心机制冷时间和日期

9、内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止锈蚀

10、噪音参数<55dB

11、具备单独的瞬时离心功能

12、无刷免维护驱动，自动锁盖功能

13、具有电源断开后，紧急手动开盖功能

14、铝合金制转子，耐化学腐蚀。转子可在 121°C 高温高压灭菌，防止污染。

15、自动失衡检测功能，自动转子识别功能

16、具有软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品

17、原装进口产品，为保证售后服务的可靠性，需提供针对本项目的生产厂家提供的售后服务承诺书及授权书；提供原厂印刷彩页（须与官网参数一致）

18、数量：1台

19、配件：除标配外，另配原厂：

（1）气密性转子盖1个，0.2ml和0.5ml适配器各60个

（2）6×15ml+6×50ml复合角转子1个，可同时离心6个15ml和6个50ml共12个离心管，CRF≥7,500g

20、售后服务：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。

二氧化碳培养箱

1.工作环境条件

1.1工作电压：220V10%

1.2温度：5-40℃

1.3湿度：10-80%

2.性能指标

2.1 加热方式：气套式

2.2有效工作容积≥165L

2.3 IR180si探头，高温灭菌时无需移出

2.4材料腔体内壁：电抛光不锈钢

2.5具有高温灭菌功能：可支持≥180℃高温灭菌

2.6灭菌时间＜12小时，可达到灭菌效果

2.7相对湿度：37℃时，相对湿度≥95%

2.8 CO2控制范围：0-20%

2.9 CO2控制精度：±0.1%

2.10温度控制范围：室温+3-55℃，温度控制精度：±0.1℃

2.11 温度均一性：<±0.3℃

2.12气流控制技术：开门后的回复时间<10分钟

2.13 具有湿度监测、报警功能

2.14具有双温度探头和CO2补偿探头

2.15 ISO 5级别的HEPA滤器

2.16中文触摸屏界面，可快速输入工作参数；可记录培养箱内环境信息，详细记录温度、报警、开门及CO2和O2浓度等关键数据等，有USB接口，可导出数据

3 原装进口

3.1原装进口产品，为保证售后服务的可靠性，需提供针对本项目的生产厂家提供的售后服务承诺书及授权书；提供原厂印刷彩页（须与官网参数一致）

3.2数量：3台

3.3配件：除标配外，另配原厂水盘1个，不锈钢搁板3块，容积40升钢瓶4个；减压阀4个；纯度为99.9%二氧化碳气体30瓶（规格：40升/瓶）；与培养箱同等档次的进口细胞冻存盒3个，美国Corning细胞培养瓶（规格：25cm²、75cm²斜颈）各1箱

4售后服务：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。

梯度PCR仪

1.工作条件

1.1工作电压：220V10%

1.2环境温度：15-30℃

1.3相对湿度：20-80%

2.技术指标

2.1加热元件：Peltier

2.2 Block形式：96孔0.2ml合金模块

2.3 Block最高升降温速率：≥3.5°C/秒

2.4 样品最大变温速率：≥3.0°C/秒

2.5 样品通量及体积：1-96个/10-80ul

2.6支持运行快速反应试剂：支持

2.7梯度功能：可同时运行≥6种不同退火温度的PCR程序

2.8梯度温度上限：99.9℃

2.9最小温度梯度：每2列区域间温差≤0.1℃，整块板温差≤0.5℃；

2.10 最大温度梯度：每2列区域间温差≥5℃，整块板温差≥25℃

2.11 热盖最高温度：105℃

2.12 热盖接触压力：可自动调节

2.13 温度精确性：±0.25 °C（35-99.9 °C）

2.14 温控范围：4.0°C到99.9°C

2.15 温度均一性：<0.5°C

2.16 显示屏：≥6.5英寸VGA彩色触摸屏

2.17 存储能力：在主机上可存储≥500个protocol

2.18具有断电保护功能和快速启动功能

2.19连接口：USB和RS 232，网络接口

3 原装进口

3.1原装进口产品，为保证售后服务的可靠性，需提供针对本项目的生产厂家提供的售后服务承诺书及授权书；提供原厂印刷彩页（须与官网参数一致）

3.2数量：1台

4 售后服务：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。

超低温冰箱

1.技术参数

1.1 温控范围：－50℃～－85℃ 可调

1.2 温度精度：≤±1.0℃

1.3有效容量：≥490L

1.4 压缩机：2台封闭式工业级压缩机

1.5 微处理控制器：带有微处理控制器和监控系统，可确保所有监控显示易于读取

1.6 报警：温度过高/过低报警，电力异常报警，门未关报警，冷凝器过热报警，温度探头异常报警，电池低电量报警

1.7 箱体结构：箱体表面为重型冷轧，可耐腐蚀；腔体内部采用高强度不锈钢材料，外部有镀锌涂层，可防结霜生锈，冷气均匀

1.8 保温层：≥5英寸原位发泡聚氨酯保温材料

1.9 箱内分层：≥4层，分别配置高密度聚合物材料内门

1.10隔板：不锈钢，承重≥25kg，每层隔板高度均可随意调节

1.11密封条：双重门密封胶条，外加一层保温层镶嵌在箱体内

1.12门把手：配挂锁实现双人双锁，加强样品保护

1.13自动电压调节功能，自动补偿或降低过低/过高电压，调节到适配电压，适合中国宽电压范围，使压缩机和敏感器件免受电压波动损害

1.14过滤器：便于拆卸、可水洗的空气进气过滤器，防止冷凝器上灰尘凝结，确保最佳散热效果

1.15脚轮：采用易滚轮，可锁定脚轮

1.16检修口：≥2个，可连接外部探头或仪器

1.17制冷剂：采用HFC制冷剂

2 原装进口

2.1原装进口产品，为保证售后服务的可靠性，需提供针对本项目的生产厂家提供的售后服务承诺书及授权书；提供原厂印刷彩页（须与官网参数一致）

2.2数量：1台

2.3配件：除标配外，每层根据用户要求配备相应的试剂盒或样本存放格，材质为不锈钢

3 售后服务：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。

二级生物安全柜

1.技术参数

1.1 二级生物安全柜，符合NSF/ANSI 49, CE认证等国际认证，具有SFDA认证，要求提供SFDA YY 0569-2005认证证书

1.2气流模式：30%外排，70%循环

1.3  HEPA滤膜：99.995% 对最易穿透性颗粒（MPPS），99.999%对0.3微米颗粒

1.4材料：不锈钢内壁柜体，整片式不锈钢工作台面

1.5噪音：≤70dB

1.6荧光灯照度：单人≥1000lux

1.7前窗开口方式：手动和脚动方式，工作开口高度可调到任意高度

1.8风机系统：两个风机分别自动独立调节下降风速和水平速度

1.9风速测定：根据风压测定风速，可反应安全柜进气和排气风速

1.10前窗完全关闭后，风机可继续工作

1.11前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜

1.12控制面板可显示工作时间，风速， UV灯工作时间，故障报告等性能参数

1.13外部尺寸：长度1300-1500mm，高度≤2m

2 原装进口

2.1原装进口产品，为保证售后服务的可靠性，需提供针对本项目的生产厂家提供的售后服务承诺书及授权书；提供原厂印刷彩页（须与官网参数一致）

2.2数量：1台

2.3配件：除手动可调支架、原厂安装紫外灯和搁手架等标配外，另配原厂紫外灯管，

3 售后服务：1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。

酶标仪

技术参数

1.1 光源：高能闪烁氙灯，自带光强监测、校准功能，无需预热

1.2 光栅系统：双光栅系统(可升级至四光栅)

1.3波长范围：200-1000nm，1nm连续可调

1.4扫描速度：200-1000nm≤5SEC

1.5读板速度：96 孔板 ≤10 秒，384 孔板≤15 秒

1.5支持板型：6、12、24、48、96、384孔板

1.6 孔内多点读数：可支持15×15个点

1.7 带宽：≤5nm（λ≤315nm），≤10nm（λ＞315nm）

1.8  波长准确性：＜±0.3nm（λ≤315nm），＜±0.5nm（λ＞315nm）

1.9  波长重复性：＜±0.3nm（λ≤315nm），＜±0.5nm（λ＞315nm）

1.10 测量范围：0-4 OD

1.11 检测分辨率：≤0.0001 OD

1.12 检测精确性：＜0.2%（260nm）

1.13 检测准确性：＜0.5%（260nm）

1.14 260/280nm精度：≤±0.10

1.15 温控范围：4-42℃，均一性＜0.5℃

1.16震荡功能：至少配置线性、圆形、双轨道震荡模式，振幅和频率可调

2、软件参数

2.1 提供原厂正版软件1套，适用于ELISA、终点法检测、动力学分析、多标记分析和3D波长扫描等各种微孔板实验

2.2快速进行数据分析和曲线拟合，计算动力学参数，如米氏常数等

2.3内置视频教程和示例文件

2.4其他分析功能：完整的定性和定量EIA分析、常用曲线拟合，包括点对点、线性回归、非线性回归等

2.5梯度稀释定义、数据导入和导出，以及自动导入样品ID 列表、动力学数据分析，包括斜率计算、起始点定义和酶动力学分析、光谱数据处理

3 原装进口

3.1原装进口产品，为保证售后服务的可靠性，需提供针对本项目的生产厂家提供的售后服务承诺书及授权书；提供原厂印刷彩页（须与官网参数一致）

3.2数量：1台

3.3配件：除标配外，另配市场主流配置电脑1台，超声波清洗仪1台，进口96孔酶标板100块

4 售后服务：1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。

紫外可见光分光光度计

技术参数

1、光源：氙灯，开机无需预热可直接检测

2、波长：至少支持230nm，260nm，280nm，320nm，340nm，405nm，490nm，562nm，595nm，600nm

3、光谱带宽：≤5nm（230–340nm），≤10nm（405–650nm）

4、测量范围：0.000–3.000A

5、准确度：1A时 ≤±1%

6、精确性：1A时 ≤±0.5%

7、散射光：＜0.05%

8、光程高度：≤8.5mm

9、适用多种规格比色皿：至少支持10mm，5mm，2mm

10、样品最小检测体积：≤50μl

11、检测灵敏度：≤2ng/μl

12、具有纯度扫描功能，更直观显示样品的纯度

13、储存数据：储存最近≥100个测试结果和所有校准数据（如样品浓度，吸光度，260/280比值，260/230比值和样品的稀释度等）

14、数据显示：具有自动计算功能，VGA彩色显示屏一次显示出检测结果和相关信息

15、原装进口产品，为保证售后服务的可靠性，需提供针对本项目的生产厂家提供的售后服务承诺书及授权书；提供原厂印刷彩页（须与官网参数一致）

16、数量：1台

17、配件：除标配外，另配原装进口石英比色皿2个，进口比色皿100个

18、售后服务：1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。

电转仪

1.技术参数

1.1电源：220-240VAC,50/60Hz

1.2配置：带有方波输出功能的主机、原核细胞组件及哺乳动物细胞组件，系统可模块化组装

1.3适用范围：适配0.1/0.2/0.4cm电激转化杯，适用于原核细胞、真菌以及哺乳动物细胞的电击转化试验

2.3.1系统输出波形：指数衰减和方波两种输出

2.3.2输出电压：10-3000V，最小调节量1V

2.3.3电容容量： 10-500V：25-3275 F以 25 F 递增，适合哺乳动物细胞需要；500-3000伏：10, 25, 50 F三种调节，适应原核细胞要求

2.3.4电阻（并联）：50-1,000  以 50  递增

2.3.5 样品电阻：在10-2,500 V时，最小20 ；在2500-3000 V时，最小600 

2.3.6方波放电时间

(1)10-500 V档位：持续时间0.05-10 ms时，以 0.05 ms递增；持续时间10-100 ms时，以1 ms 递增，可设1-10次脉冲重复，0.1-10 sec 间隔

(2)500-3000 V档位: 持续时间0.05-5 ms时，以0.05 ms递增，可设1-2 次脉冲重复，5 sec 最小间隔

2.3.7预设程序：≥20种预设程序

2.3.8存储功能：支持储存自设程序≥100个

3 原装进口

3.1原装进口产品，为保证售后服务的可靠性，需提供针对本项目的生产厂家提供的售后服务承诺书及授权书；提供原厂印刷彩页（须与官网参数一致）

3.2数量：1套，带有方波输出功能的主机、原核细胞组件及哺乳动物细胞组件

3.3配件：除标配外，需提供适合实验室要求的电极杯20个

4 售后服务：1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。

倒置荧光相差显微镜

1. 技术参数

1.1.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm

1.2.调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦；粗调行程每一圈为≥35mm，微调行程每一圈为≤0.2mm

1.3.观察镜筒：宽视野三目镜筒（可连接照相装置），视场数≥22 mm，瞳距范围50-75mm

1.4. 照明装置：高性能LED光源，4000K色温

1.5.相差系统：2X、4X、10X、20X、40X对应相差环板

1.6.物镜参数： 4X 半复消色差相差物镜（N.A.≥0.13；W.D. ≥16.4）；10X 半复消色差相差物镜（N.A.≥0.3；W.D. ≥10）；20X 长工作距离平场半复消色差相差物镜（N.A.≥0.45；W.D. ≥7.8）；40X 长工作距离平场半复消色差相差物镜（N.A.≥0.6；W.D. ≥4.2）

1.7. 载物台：X≥200mm，Y≥250mm

1.8 目镜： 10倍超宽视野目镜，视场数≥22mm

1.9 荧光照明器：≥3孔荧光照明器

1.10荧光光源：超高压汞灯

1.11通用高性能，蓝色、绿色、红色三种激发滤色镜组，滤色镜均带有干涉镀膜

1.12 配置2X物镜，配有孔径光阑，实现≥11mm的视野直径（上面有，是否能删除）

1.13光学元件为环保无铅玻璃，有ECO无铅认证标识

2  配置要求：

2.1  倒置相差显微镜主机                    1套

2.2  落射照明系统                          1套

2.3  荧光系统                              1套

2.4  相差物镜2X、4X、10X、20X、40X、       1套

2.5  汞灯灯泡，100W                         2个

2.6  其它标配器材

3. 成像系统：1套

3.1光传感器：进口 CCD（彩色）

3.2渲染模式：二代色彩引擎

3.3像素量级：≥700万物理像素

3.4 ISO感光度： 达到ISO200-ISO6400

3.5量子效率：峰值73%@500±30nm（电子制冷）

3.6显示帧频：MAX. 25帧/秒, 15帧/秒@最大分辨率

3.7图像格式：BMP、JPEG、TIFF、PNG等

3.8光学接口：C-Mount

3.9数据端口：USB3.0

3.10API接口：支持主流PACS系统的DirectShow及Twain协议

3.11镜头接口：精密不锈钢接口

3.12光学性能：高性能人眼视觉仿生学低通滤波器 OLPF（可见光之近红外）

3.13电磁屏蔽：全金属外壳防静电ESD 涂层技术

3.14外置电源：无需外接电源

3.15防护等级：IP30

3.16软件功能：原装正版，图像采集及视频录制、至少支持2D平面几何学测量、添加标尺、HDR / WDR宽动态范围图像获取、图像拼接、自动景深图像合成、多通道荧光叠加（含可编辑荧光染料库）、全黑背景图像降噪、预设参数加载、编辑、删除及导出导入、测量定标参数导出导入、多国语言包支持等

4 原装进口

4.1原装进口产品，为保证售后服务的可靠性，需提供针对本项目的生产厂家提供的售后服务承诺书及授权书；提供原厂印刷彩页（须与官网参数一致）

4.2数量：1套

4.3配件：除标配外，另配市场主流配置电脑1台

4.4 售后服务：1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。