空气消毒机

|  |  |
| --- | --- |
| 1、品名 | 多功能空气消毒机 |
| 2、型号 | 壁挂式 |
| 3、用途 | 产品广泛适用于手术室、医疗室、病房等空间的空气消毒 |
| 5、主要技术要求 | ★1、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%。★2、消毒方式：采用循环紫外线消毒原理，并结合过滤、负氧离子净化空气，主要消毒因子为紫外线，过滤器为可拆换的高分子防静电过滤海绵3、温度范围：5~40℃4、湿度：≤90%5、电源：～ 220V±22V 50Hz±1Hz6、适用范围（m³）：≤1007、循环风量（m³/h）：≥10008、额定功率（W）：195 9、熔断器：1.6A（φ5\*20）10、机内紫外线辐射强度（μm/cm2）≥1000011、机外紫外线泄漏（μm/cm2）≤112、紫外线灯管寿命（h）≥500013、噪声（dB）：≤50 14、工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m³★15、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作16、适用空间的消毒时间：≥2h17、净重：≤14KG 18、整机尺寸（mm）：1000\*300\*200，由于场地限制尺寸要求±20mm19、安装方式：消毒机离地2~2.5m安装20、程控数量：2组21、企业具有IS09001和ISO13485认证证书 |