全自动血液凝固分析仪技术参数要求

一、技术要求

- 检测方法学：多波长；涵盖凝固法、发色底物发、免疫比浊法、凝集法四种检测方法。

- 20个及以上检测通道，每个通道均可进行凝固法、免疫比浊法、发色底物法检测。

- 测试速度凝固法≥400test/h，免疫比浊法≥200test/h。

- 可识别黄疸、溶血、乳糜等异常标本。

- 冷藏试剂位温度≤10℃，≥40个；样品位≥100个；反应杯盒容量≥1000个。

- 带反应曲线的数据储存量≥10000个，可实时显示样品检测剩余时间。

- 试剂位可自动识别试剂种类和试剂量。

二、售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。