十二导动态心电记录器技术参数

一、技术要求

1.输入回路电流：各输入回路电流不大于0.1μA；输入阻抗：信号电极之间,各信号电极与参考电极之间的输入阻抗应不小于5MΩ；

*2.采样率：≥4096Hz;起搏采样率：≥10000Hz;

3.存储容量：≥1GB，数据回放时间：≤ 3 minutes，记录时间：≥72小时

4.体积：要求轻便，便于携带；重量：≤100克（含电池）

5.内部噪声：等效输入噪声应小于30uVp－p。；标准灵敏度：标准灵敏度为10mm/mV，相对误差应小于±5%；

6.耐极化电压：加±300mV 的直流极化电压，灵敏度变化不大于±5%；

7.共模抑制比： 50Hz正弦信号的共模抑制比应大于89dB；

8.幅度频率特性：幅度频率特性曲线在－3.0dB～＋0.4dB之间的频率范围内应在

1Hz～40Hz之间；

9.时间常数：时间常数应不小于0.3s；输入电压动态范围：不小于±3mV；

10.掉电保护：在记录开始1小时后取掉电池，回放可看到已经记录的数据；

*11.HOLTER记录盒与血压记录盒可同时佩戴，24小时动态血压数据可输入Holter报告,同时观察血压趋势图及心电图

12.工作环境：环境温度：+5℃～+40℃，相对湿度：30％～80％，

大气压力：700hPa～1060hPa；

*13.兼容我院现有动态心电分析系统，节约使用成本。

14.安全分类：内部电源BF 型；电池：1×AA(7号)（1节电池可记录72小时）。

二、售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。