超声经颅多普勒血流分析仪技术参数

一、技术要求

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备用途说明及要求： |
| 1. | 支持颅内外血管常规检测、血栓分析及长程监护等功能 |
| *2. | 设备通过CE和FDA等权威认证 |
| 二、 | 主机规格及系统概述： |
| 1、 | 工作参数 |
| *1.1 | 在50mm深度，最大血流速测量：PW≥448cm/s |
| 1.2 | 采样容积：4-20mm连续可调 |
| 1.3 | PW探测深度调节：5-134mm |
| 1.4 | 增益范围：1-40dB |
| 1.5 | 发射功率：0-512mW可调 |
| 2、 | 常规检测软件功能 |
| 2.1 | 通道和门深：单通道四深度 |
| 2.2 | 检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS |
| 2.3 | 常规检测 |
| 1） | 显示患者一般资料 |
| 2） | 初诊提示 |
| 3） | 即时删除不想保存的谱图 |
| 4） | 在谱图上做文字标识，并可打印到报告单 |
| 5） | 实时显示探头朝向 |
| 6） | 全自动血栓计数 |
| 7） | 数字化电影回放器，回放过程中可二次调节 |
| 8） | 多深度同步检测 |
| 9） | 报告模板：内置多种报告模板及常用诊断语，可自定义设置 |
| 10） | 连续长程监护 |
| 3、 | 硬件配置: |
| 3.1 | 一体化品牌电脑一套 |
| 3.2 | TCD盒子一个 |
| 3.3 | 探头：2MHz（PW）探头一个;4MHz（CW）一个 |
| *3.4 | 配备具有"防水、防尘、防震"三十键位以上的硅胶远程遥控小键盘，至少含四个可以自定义的功能键 |
| 3.5 | 移动式专用台车 |
| 3.6 | 高级彩色喷墨打印机一台 |

二、售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。