医用干燥柜项目技术参数

| 1 | 设备名称 | 医用干燥柜 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 设备数量 | 1台 |
| 1.2 | 设备用途 | 用于对手术器械、玻璃器皿、麻醉和呼吸管路、湿化瓶、各类常规器械等的干燥 |
| 2 | 主要技术规格 |  |
| 2.1 | 有效容积 | ≥394L |
| *2.2 | 内腔高度 | ≥155cm，可以满足最长管路的悬挂 |
| *2.3 | 柜体材料 | 内装SUS 304不锈钢板,外装冷轧钢喷塑 |
| 2.4 | 柜门要求 | 前后双门 |
| 2.5 | 搁架层数 | ≥7层 |
| 2.6 | 单层搁架承重 | ≤15Kg |
| 2.7 | 隔层最大距离 | ≥20cm |
| 2.8 | 专用麻醉和呼吸导管架、器械网架 | 具备 |
| *2.9 | 外置接水盘 | 具备 |
| 2.10 | 玻璃门视窗 | 具备 |
| 2.11 | 操作面板 | 3.4英寸 长：75；宽：45 （毫米） |
| 2.12 | 显示内容 | 升温过程和剩余时间 |
| *2.13 | 送风循环方式 | 两套独立风机，顶部、左侧面同时出风、右侧排风 |
| 2.14 | 干燥温度 | 室温+10°C ~90°C连续可调 |
| 2.15 | 干燥时间 | 0-9999min连续可调 |
| 2.16 | 干燥工作时间 | ≤20min |
| *2.17 | 温度偏差 | ≤±2.0°C |
| *2.18 | 加热方式 | 电加热，具有两套独立加热系统 |
| *2.19 | 安全装置 | 具有温度过升报警、漏电保护器等安全装置 |
| 2.20 | 门把手安全锁扣 | 具备 |
| 2.21 | 提醒功能 | 设备干燥结束后，具备结束提醒功能 |
| 2.22 | 整机功率 | 约7kw |
| 3 | 尺寸 |  |
| 3.1 | 工作室尺寸 | 530×480×1550mm |
| ★3.2 | 外形尺寸 | 710×580×1985mm |

一、技术要求

二、售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。