振动排痰机技术参数

一、技术要求

- ★采用充气背心震动工作模式。

- 背心大小型号不少于8个尺码；背心和束带均可提供反复使用型和专人专用型，其中反复使用型表层可拆卸，便于清洗，防止交叉感染。

- 工作参数：频率范围1Hz-20Hz连续可调，步距1Hz；压力范围：0.3kpa-3.8kpa， 调节等级1-15，步距0.25kpa；时间范围：0-99min连续可调,步距1min。

- 具备一种手动模式、四种自动模式和两种自定义模式。

- 自动模式包含常规的成人模式，老人模式，重症模式。

- 每种自动模式均使用梯形工作方式，设备运行后5s-200s时间内达到预设参数，保持设定参数工作200s-590s，经过5s-200s时间降低到0，设备停止；

- 自定义工作模式可自行设定工作参数，并且在下次调整前自动保存，不受开关电源的影响，自定义模式也使用梯形工作方式。

- 手动模式在运行过程中所有参数均可调节。

- 设备在使用时间到达后停止运行，并自动放气。

二、售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。