电脑中频药物导入治疗仪招标参数

一、技术要求

| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置 | 双通道独立输出工作站，双显示屏，高、中、低三档同步设置。 |
| 2 | 技术指标 | 供电电源：AC：220V±22V 频率50HZ±1HZ 功率：＜65VA 环境温度：5℃～40℃ 环境湿度：≤80% 大气压力：＞0kpa～106kpa 中频频率：2.5（1±10%）KHZ～7.5（1±10%）KHZ 脉冲宽度：66（1±10%）µs-200（1±10%）µs 调制波频率：0～440HZ之间 调制幅度0-100% 允差±10% 最大输出电压：VOPP≥90V，导入方式：VOPP≥80V |
|  |  | ★自动安全保护系统：全电路电脑自动监测、自动巡检、自动安检，自动防范、自动报警，有效的保护患者安全（需提供权威部门相关证明） |
|  |  | 加热状态下极板温度：不高于65℃。 |
| 3 | 其它要求 | ★1、厂家需要具备10年以上电脑中频药物导入治疗仪的研发生产经验。 |
|  |  | ★2、配套所用理疗电极片需为同一生产厂家。 |

二、售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。