十二导联心电图机招标要求

一、技术参数要求

1、ECG输入：12导联波形同步采集、显示、打印。

*2、液晶显示：同屏十二导联心电波形显示，心电图波形及测量结果显示，可直接输入并打印病人的中、英姓名、医院名称及科室名称。

*3、记录模式：具备预采样模式，在自动和手动状态下能同步记录12道、12+1道、6道、6+1道、6+3道、3道、3+1道心电波形、具有节律模式、省纸等多种记录模式。记录波形长度可自由调节。

4、输入回路：浮地输入，具备抗除颤效应；

*5、分析功能：具有强抗干扰能力，具有中文语言的详细分析报告、简单分析报告、节律分析报告、代表心搏分析报告。具有R-R分析，节律导联长度可自由选择。

*6、记录速度：6.25、12.5、25、50mm/s。

*7、灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mv。

8、输入阻抗：≥50MΩ。

9、时间常数：≥3.2秒。

10、频率响应：0.05～160Hz。

11、耐极化电压：±500mV。

12、基线自动调节，滤波器含交流、肌电滤波器，自适应漂移滤波，具有缺纸报警功能，兼容卷纸和折叠纸记录。

*13、存储功能：机器内置存储可存储100份以上完整的心电图数据和分析结果供回放和复制。

*14、交/直流两用，内置可充电锂电池及充电电路。

*15、通过CE认证，通过CMD医疗器械产品认证

售后服务条款：

1、整机保修不少于2年，提供终身定期预防性维护保养次数，每年不少于3次；
2、提供完整的使用手册及说明书一式两份，安装时院方验收；
3、请详细说明设备易损配件及配套耗材、器械的价格，验收合格后10年内保证供应，如不提供，视为免费供应；
4、免费提供人员培训；
5、提供相同型号产品在安徽省内三级医院用户清单；
6、招标文件、投标人投标响应提供的技术参数和英文原版Datasheet翻译件（进口设备）作为设备验收的依据。

注: 凡标有*号的均为重要的指标或要求，不可偏离。