低温等离子灭菌器技术参数

一、设备技术要求：

1.灭菌原理:采用过氧化氢等离子技术，符合国标GB27955-2011 《过氧化氢气体等离子体低温灭菌装置通用要求》。

2.去残留过程：充分解析灭菌舱及器械表面残留过氧化氢，保障医护人员安全，提供证明文件。

3.灭菌舱容积:≥150L；工作温度:≤56℃；灭菌速度≤55分钟。

4.灭菌剂(过氧化氢液体)浓度:≤60%；采用卡匣式加注（或者瓶装加注）；具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%。

5.灭菌程序:必须包含管腔、非管腔及软式内镜灭菌程序。

6.灭菌能力：管腔器械灭菌能力:直径≤I mm、长度≥400 mm (提供证明)软式内镜灭菌能力:直径≤I mm、长度≥850 mm ( 提供证明)。

7.自动监测系统：实时检测显示灭菌阶段舱内过氧化氢浓度并记录打印阶段临界值。通过过氧化氢浓度系统自动判断灭菌效果。

8.自动报警系统；彩色触摸屏：实时显示当前循环模式、剩余时间等相关灭菌参数；标配打印机，打印记录内容： 程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、生物培养结果和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息（提供证明文件）。

9.免费开发数据端口无缝衔接到追溯系统（包括硬软件）。

10.配套：提供主机配套装载架，同品牌极速生物阅读器1台（1小时内判读结果），备用耗材一批。提供配套耗材、试剂，以及器械盒等常用配件报价表提供设备保修期满后保修及保养报价表。

二、配套耗材技术要求：

| 耗材名称 | 参数要求 | 单位 | 参考年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过氧化氢低温等离子灭菌过程指示卡 | 用于过氧化氢低温等离子灭菌包内化学指示物 | 瓶 | 1瓶（200片） |
| 过氧化氢低温等离子灭菌极速生物指示剂 | 1小时内可通过极速阅读器读取生物监测结果 | 支 | 100支 |
| 过氧化氢低温等离子灭菌过程指示标签 | 用于过氧化氢低温等离子灭菌包外化学指示物 | 包 | 1包（900片） |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器过氧化氢卡匣 | 用于配套过氧化氢低温等离子灭菌器使用，过氧化氢含量56%-63% | 套 | 10套（12粒/套） |