人体成分分析仪(BCM)参数

一、一般规格和要求

- 该仪器是体液管理工具，可提供一种快捷的方式来简便客观地评估包括透析患者和健康人群在内的体液状况和人体组成成分。

- 该仪器可以帮助研究体液状态和血压之间的关系，因此允许更合理的超滤处方和抗高血压药物的剂量。

- 该仪器测量基于非侵入性的、精确的方法。操作简便且短时间内能获得结果。

- 该仪器应用最先进的生物电阻频谱原理，可以通过50次范围以不同频率的电流测量，从而精确计算出体内水分总量（TBW）和细胞外水分（ECW）的电阻。

- 该仪器采用两种先进的生理模型应用于人体成分分析仪中以获得与临床相关的数据：

    - 通过体液模型（Haina model）来描述细胞悬液的导电性，使得体内水分总量和细胞外水分以及细胞内水分能够被计算出。

    - 人体成份模型（三室模型）能够从细胞外水分和体内水分总量的计算出人体成分中主要的三个组成部分：体内水分负荷，肌肉组织和脂肪组织。

- 可以精确测量透析剂量中的“V”值，评估患者透析的充分性。

- 通过肌肉组织和脂肪组织的测量，可以提供营养状况的基本依据。

- 数据能够由已存储测量结果的患者资料卡传输到电脑上，并通过体液管理软件进行进一步的分析。该软件随机配备，可提供患者体液状态和人体成分的概况，包括对于健康人群和透析患者的参考范围。

- 体液管理软件可以曲线显示人体成分的三个基本组成部分（脂肪组织质量、肌肉组织质量和体内水分负荷）随着时间的变化趋势。

- 自动关机功能，减少电耗。

二、技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 可测量的主要参数 | 体内水分负荷（透析前/后）OH、肌肉组织指数LTI、脂肪组织指数FTI、体内水分总量TBW、细胞外水分 ECW、细胞内水分ICW、细胞外水分/细胞内水分的比值ECW/ICW、肌肉组织量LTM、脂质量FAT、脂肪组织量FTM、身体细胞质量BCM、体重指数 BMI |
| 2. | 测量方法 | 多频生物电阻抗分析法 |
| 3. | 人体成份计算方法 | 不使用经验值估算 |
| 4. | 测量姿势 | 躺姿、坐姿、站姿 |
| 5. | 电极方法 | 接触式、粘贴式 |
| 6. | 透析模式设置 | 透析时间（透析前、中、后）、血管通路位置选择、麻痹部位 |
| 7. | 数据存储 | 可用USB存储设备及可用SD卡无限扩充 |
| 8. | 外部存储 | SD卡转外部存储 |
| 9. | 测量时间 | 约2分钟 |
| 10. | 数据输出 | LED显示及一体化的智能卡记录器 |
| 11. | 测量频率 | 从5~1000 kHz连续50次不同频率电流 |
| 12. | 电池及续航 | 采用锂电池，最大可持续5小时 |
| 13. | 电源 | 100-240V AC；50-60Hz |
| 14 | 操作条件 | 0℃~35℃；30%~70%湿度；70~106kPa |
| 15. | 测试体重范围 | 10~250kg |
| 16. | 测试身高范围 | 95~220cm |
| 17. | 测试年龄范围 | 3~99岁 |
| 18. | 医疗产品等级 | lla |
| 19. | 电击保护 | B类 |