## Sheet1
名称及用途：便携式急救呼吸机
序号 | 技术规格 | 技术要求
1 | 1.便携性指标 | 1.1★主机含电池重量：≤5公斤
2 |  | 1.2★带有内置空压机、内置空气氧气混合器、血氧饱和度监测、可外接高压和低压氧气源
3 |  | 1.3机身自带屏幕，显示所有工作参数和压力时间波形、所有报警参数和处理方案
4 |  | 1.4★供电模式具备交直流两用，100-240VAC（50/60Hz），12.5-28.0VDC；在标准成人设置下，1块电池驱动空压机独立供电时间不小于10小时
5 | 2.安全性指标 | 2.1防尘防水测试：IPX4
6 | 3.防护指标： | 3.1★可防细菌/病毒污染；
7 |  | 3.2用于呼吸系统传染性疾病病人，呼出气体不会污染到机器内部
8 | 4.患者适用范围 | 4.1婴儿（≥5Kg）、儿童、成人
9 |  | 4.2有创和无创功能，具有漏气补偿功能，有窒息后备通气功能
10 | 5.供气方式 | 5.1★内置空压机独立供气，1块电池驱动≥10小时（标准成人设置），交流电驱动无时限
11 |  | 5.2外部气源：可外接高压和低压氧气源，或者空气
12 | 6.送气方式 | 6.1容量目标和压力目标
13 | 7.运行模式 | 7.1 A/C，SIMV, SIMV/PS, CPAP，CPAP(NPPV/PPV)/PS，窒息后备通气，手动触发呼吸
14 | 8.临床参数及屏幕显示 | 8.1流速范围：0~100升/分钟@40cmH2O（3922Pa）
15 |  | 8.2呼吸频率：可调1~60次/分钟
16 |  | 8.3潮气量：可调50~1500ml ATPD+/-10%设置
17 |  | 8.4吸气时间：可调0.3~3秒
18 |  | 8.5吸呼比：可调1:1~1:99.9
19 |  | 8.6PEEP：可调0~25cmH2O(0~2451Pa）
20 |  | 8.7吸气压力峰值PIP：可调10~80cmH2O(980~7845Pa)
21 |  | 8.8触发灵敏度：-0.5~-6.0cmH2O (-49~-588Pa)
22 |  | 8.9氧气输入压力：55psi (-25%; +20%) (379170pa)
23 |  | 8.10★氧浓度：可调21%~100%（内置空气/氧气混合器）
25 |  | 8.11波形显示：压力/时间波形，血氧波形
26 |  | 8.12心率HR
27 |  | 8.13血氧饱和度SPO2
28 |  | 8.14吸入氧浓度FiO2
29 |  | 8.15患者氧气使用量 l/min
31 |  | 9.1★报警功能全面，气道压力监测报警，呼吸频率报警，心率报警，血氧饱和度报警，高海拔报警，电池续航时间报警，管道脱落报警等
33 | 10全系统功能状态自检 | 10.1开机自检：全系统自检
34 |  | 10.2内部传感器定时自动校准压缩机流量、氧气流量和气道压力；感知温度变化时自动校准
35 |  | 10.3关键操作智能报警处理提示，提示报警原因，同时告知如何纠正、解决措施
36 | 11.工作范围： | 11.1电池供电或使用交流电，电池充电：0℃~45℃，电池快充功能，2小时之内充电不小于80%