手术动力系统参数

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| 1 | 主机 | 高清液晶触摸主屏，实时图文显示无级变速并可调节钻铣磨转速和骨锯摆动频率，正反转和注水泵的调节等参数；具备设置瞬停和扭矩值功能；具备双路输出并智能识别被连接的马达和手柄，并提供最佳转速、扭矩、注水量等参数；内置注水泵；具备开机自检和故障代码报警功能； |
| 2 | 马达 | 钛金属外层全封闭防水设计，马达工作时升温＜10°，噪音＜60分贝；转速≥5万转/分钟,无级变速； |
| 3 | 开关 | 可编程脚踏开关,在屏幕上显示,无级变速； |
| 4 | 手柄 | 所有手柄连接马达和耗材，均可高温高压消毒；所有手柄外层钛金属，工作中噪音小于70分贝，升温＜10°；椎间孔镜镜下纤细手柄操作直径≤3.0mm,工作长度≤285mm。手柄不能发热烫手，静音； |
| 5 | 磨头 | 特长2.0mm磨头4个，3.5mm磨头4个 |