**椎间孔镜及配套器械**

|  |
| --- |
| **技术参数** |
| **椎间孔镜及器械** |
| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| 1 | 脊柱内窥镜 | 高清，视向角≥30度，视场角≥80度，工作通道内径3.7mm～4.3mm，外径6.0 mm～7.0mm，工作长度 170mm～190mm。 |
| 2 | 穿刺针 | 钢质斜面穿刺针2支，内径1.2mm，长度>160mm |
| 3 | 导丝 | 直径1.2mm，长度400mm |
| 4 | 逐级扩张管 | 逐级扩张管一套，可逐级套叠，长度大于工作套管，一级扩张导管需与导丝配套 |
| 5 | 双通道扩张管 | 长度＞225mm，直径＞6.3mm |
| 6 | 环踞 | 长度＞225mm，1.内径＞6.6mm，外径<7.6mm；2.内径＞7.6mm，外径<8.6mm |
| 7 | 环踞保护套管 | 与环锯配套 |
| 8 | 环锯手柄 |  |
| 9 | 神经剥离子 |  |
| 10 | 神经拉钩 | 直角 |
| 11 | 骨锤 |  |
| 12 | 镜下直髓核钳2把 | 直径≥2.5mm长度≥330mm |
| 13 | 镜下弹簧钳1把 |  |
| 14 | 镜下弯髓核钳2把 | 直径≥2.5mm, 上翘45°杯状，长度≥330mm |
| 15 | 镜下咬切钳1把 | 直径≥2.5mm, 上翘，长度≥330mm |
| 16 | 椎板咬骨钳 | 长度≥360mm，直径≥4.0mm，切口角度50°，可拆卸使用，360°可旋转调节，咬切长度14mm |
| 17 | 咬骨钳手柄 | 可辅助咬骨钳360°旋转 |
| 18 | 工作套管3个 | 斜口，内径6.5mm，外径7.5mm，长规格2个，短规格1个。 |
| 19 | 内窥镜消毒盒 |  |
| 20 | 器械存放消毒盒 |  |