平衡诊断训练仪

技术参数

- 适用范围

任何神经损伤、骨损伤后感觉缺失（视觉、前庭觉、位置感觉、运动感觉、“负重”感觉）引起的人体平衡能力失常和步行姿势异常，如脑中风、脑外伤、帕金森综合征、脊髓损伤、髋/膝/踝关节置换、陈旧性关节不稳、扭伤及下肢感觉缺失等。

- 产品功能

- 1、关节位置感觉的评定与训练（动态平衡）

- 2、肌梭神经元的运动感觉评定与训练（动态平衡）

- 3、肌腱末端高尔基小体的“负重感觉”评定与训练（动态平衡）

- 4、前庭功能的评定与训练（静平衡）

- 5、跌倒风险的评定与训练（静平衡）

- 6、运动员选材（本体感觉的评定）

- 7、本体感觉平衡中视觉参与度的评定与训练

- 产品特点

1、提供动态、静态、轴向、坐位四种平衡评估和训练，具备良好的视觉、听觉反馈，能够动态回放训练（轨迹过程）。

2、通过静态锁功能可以方便实现静态平衡的测试和训练。特有的坐位平衡评估和训练，可以使受试者更有效的、更具针对性的改善、提高平衡能力。如腰部训练和脊柱问题的改善。

3、4个液压活塞提供前后、左右4个方向10个等级的阻尼可调。

4、通过阻尼可以方便的调整平衡板的灵敏度，这样就可以根据受试者的特殊情况，为他们进行适当的系统设置。

5、负重检测和适应渐进训练的完整支撑结构。

借助机器中的负重感应器，运用系统所提供的各种支撑装置，通过受试者在平衡板上不同的体位来控制受试者从20%至100%的身体负重，这样就可以为受试者创建不同训练方案，以达到最佳效果，训练方式大大增加。

6、胸位传感器

特有的胸位传感器可以评价本体感觉练习中躯干控制的情况，避免运动代偿。

7、完整的方案

针对髋、膝、踝损伤及神经运动控制障碍的患者，提供全面的测评和训练方案，多种支撑，分级训练，保证安全，操作简便、直观、数字化（量化）。

8、完善的软件系统

软件系统含评估、训练、生物反馈及病人资料管理，具有超强的数据储存和分析功能，丰富的互动模式使训练更具趣味性，有效地提高训练者的积极性。

- 国际标准的评估方法、经典的动态评估方法，做科学研究和临床治疗皆可使用。

- 技术参数

角度测量范围

    - 前－后向倾斜 ＋15°－15°

    - 左－右向倾斜 ＋15°－15°

    - 角度精确度 0.1°

尺寸重量

    - 宽度100 cm x 长度 175 cm x 高度 205 cm

    - 重量 95 kg

电子学

    - 微处理器板必需由USB连接直接供能

    - 信号记录的样本频率为20 Hz

    - 输入信号滤波器使用模拟滤波和数字滤波相结合的方法

    - 额定电源电压：5V

    - 吸收电流：120mA