超声刀及配套耗材技术参数

\*1.原装进口。

2.单台不可拆卸的主机，且能兼容超声能量及电外科能量。

\*3.刀头的振动频率：≥55500 HZ。

4.钳口内有特殊的温控材料，减少焦痂及烟雾的产生。

\*5.可提供一体化集成超声刀，无需单独安装转换器或手柄线，刀头可直接连到主机使用（提供注册证及相关材料）。

\*6.可提供杆身长度为14c m，20cm 23cm 25cm 35cm 36cm及45cm的刀头，方便临床选择使用（提供标有数据的彩页）。

\*7.具有匹配的凝闭7mm及以下的血管的纯超声能量刀头。

\*8.可提供杆身带转弯关节头的刀头，左右转弯角度各不低于50°。

\*9.可提供钳口长度（工作头端）不低于18mm的超声刀刀头，便于精细游离（提供注册证及相关证明材料）。

10.刀头及手柄单独报价。

11.安徽省内同型号设备，安装使用医院≥50 家，投标时提供用户名单用。

12.为保证获得原厂的售后服务，需出具原厂授权书及售后服务承诺书。

13.需要可以连接现有的强生超声刀手柄使用。