**全自动快速脱水仪及配套试剂 技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参考技术要求 |
| 1 | 全自动快速脱水仪 | 1台 | 1.快速脱水过程为全自动化，液晶实时显示试剂缸和蜡缸温度、压力、时间和步骤；  2.工作原理为搅拌式，拥有自动电磁搅拌系统：间断和连续搅拌方式；  3.处理1-2 mm 厚度小组织，不需要用到梯度酒精等常规试剂，全流程仅需 30-60 分钟；  4.组织经快速处理，细胞和组织结构保存完好，能满足HE、特染、免疫组化和分子病理检测的要求；  5.标本缸一次可放置不少于30个标本脱水盒；  6.试剂自动加载换液蜂鸣警报、废液壶满载荷警报；  7.为避免标本量小时不浪费试剂，快速处理时主要试剂可按照包埋盒数调整用量。 |
| 2 | 快速组织处理试剂 | 5000份/年 | 1.快速组织处理试剂包括：快速保存液、快速组织处理试剂、固体石蜡等；  2.为保证试剂的稳定性，使用小规格包装（30ml/瓶）；  3.试剂产品质量稳定，安徽省三甲医院不少于3家；  4. 所投产品为安徽省医药集中采购平台集中交易目录品种（提供平台产品限价信息截图）。 |