便携式彩色多普勒超声诊断系统

技术规格及要求

- 货物名称

全数字化全身型高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统

- 产品用途说明

  - 腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

    - ★≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏

    - 多倍波束合成

    - 二维灰阶模式

    - 组织谐波成像模式

    - 斑点抑制成像

    - ★空间复合成像，支持≥7条偏转线（提供曲别针试验证明图片）

    - 频率复合成像

    - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

    - 高分辨率血流技术

    - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

    - ★组织多普勒成：包括TVI、TVD、TVM、TEI四种模式（提供厂家盖章的证明图片）

    - ★支持组织多普勒定量分析，支持≥8个取样点心肌速度定量分析，专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具（提供厂家盖章的证明图片）

    - M型模式、彩色M型模式

    - 解剖M型模式，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像

    - 组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量（提供证明图片）

    - ★支持实时宽景成像，要求全部探头可用，扫描时具有彩色速度框提示扫描速度过快或过慢区域,并支持多种伪彩，宽景长度≥120cm（提供厂家盖章证明图片）

    - 扩展成像技术

    - 实时双幅对比成像

    - 一键自动优化单元，可用于二维、彩色、频谱多普勒等多种模式，支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正

    - ★智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作（提供厂家盖章的证明材料）

    - 一键实现全屏放大，支持≥2种不同成像区域的放大

    - 局部放大（支持前端、后端放大）

    - 二维和彩色多谱勒双幅显示

    - 穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强平面多角度可调

    - ★厂家提供临床医生上门培训服务同时超声机器标配超声教学软件，机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练，支持以上单窗口图像放大功能（提供厂家盖章证明图片）

    - 支持多语言操作界面（包括键盘输入、注释、操作面板等）

    - ★支持曲线解剖M型模式，多段取样线可连续对心肌取样分析（提供厂家盖章的证明图片）

    - 支持低机械指数造影成像

    - 支持弹性成像，要求具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能

    - 支持3D/4D容积成像

  - 测量和分析:

    - 常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

    - 全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科，可自动生成报告

    - 妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

    - ★支持自动产科测量（支持双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围）

    - 心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

    - Auto-LV自动左心室收缩功能自动测量

    - 支持负荷超声心动分析软件包

    - 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

    - 用户可自定义测量项目以及公式编辑

  - 电影回放及原始数据处理

    - 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

    - 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

    - ※动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描

  - 检查存储和管理

    - ★≥800G硬盘

    - ★支持超声同品牌超声工作站（非内置），提供超声工作站独立注册证

    - 多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像

    - 导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

    - 一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

- 技术参数及要求

  - 系统通用功能

    - 监视器:≥15寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏

    - 内置探头接口: ≥1个（可扩展到3个）

    - 安全标准：符合商品安全质量要求

    - 支持用户自定义按键数量≥4个

  - 探头规格

    - 频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频

    - 凸阵探头具有≥4种频率的变频范围，常规扫描角度≥70度，扩展后扫描角度≥90度

    - 线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持梯形扩展显示

    - 相控阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥90度

    - 穿刺导向:支持穿刺导向装置

  - 二维灰阶模式

    - 数字化声束形成器

    - 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

    - 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

    - 扫描线：每帧线密度≥230超声线

    - 发射声束聚焦：发射≥4段

    - 扫描频率：

电子凸阵：超声频率	1.7- 6.0 MHz

电子相控阵：超声频率1.5- 5.0MHz

电子线阵：超声频率	3.5-13MHz

电子微凸阵：3.5-11MHz

    - 二维独立角度偏转

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

    - 最大显示深度:≥30cm

    - 最大帧率: ≥240 帧/秒

    - TGC: ≥8段

    - ★LGC横向增益补偿: ≥7段（提供加盖厂家公章的证明图片）

    - 二维灰阶：≥256

    - 动态范围: 30-160db

    - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

    - 伪彩图谱: ≥8种

    - 体位标记：≥120种，可以自定义注释

    - 扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥51帧／秒

  - 彩色多普勒模式

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

    - 取样框偏转: ≥±20度

    - 最大帧率: ≥240 帧/秒

    - 支持B/C 同宽（提供图片证明）

  - 频谱多普勒模式

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

6.6连通性

6.6.1	参考信号:  心电，并支持心电触发控制

6.6.2	支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

6.6.3	支持DICOM3.0单元，包括DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告等

6.6.4	USB3.0接口≥2个，支持USB接口扩展

6.6.5	支持外设数据模块：I/O扩展模块IOM-21包含下列接口：2个USB、1个ECG、1个串行接口、1个远程接口、1个音频输出、1个视频输出、1 个DVI-I、1个麦克风接口

6.6.6	支持音视频扩展模块：1个音频输入、1个视频输入（预留）、1个S-Video（预留）

6.6.7	音视频输出：S-Video

6.6.8	有线网络接口1个

6.6.9	支持无线网卡

6.7外设和附件

6.7.1	支持可拆卸锂电池

6.7.2	支持多功能专用台车

6.7.3	支持探头扩展器

6.7.4	储物设备

6.7.5	专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

- 配置要求

1、全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台

2、探头：凸阵探头1个，线阵探头1个

3、拉杆箱：1个

- 多功能专用台车1个

- 安全和认证

经CE、CFDA认证