# 高流量呼吸湿化治疗仪

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备技术参数 |
| 1 | 温度控制范围≥31℃并≤37℃； |
| 2 | 气体温湿度设置：在31℃目标温度时>10mg/L 在34℃目标温度时>10mg/L 在37℃目标温度时>33mg/L |
| 3 | 一体化流量调节，范围：2-50L/min |
| 4 | 流量、温度、氧浓度及工作状态在同一屏幕下同时显示。 |
| 5 | 主机具有设置锁定功能. |
| 6 | 一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，空/氧混合的氧浓度范围：21%-100%。 |
| 7 | 具备温度和流量监测功能，可根据环境温度变化自动调节管路加温温度。 |
| 8 | 内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作 |
| 9 | 加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≥90ml、≤280ml，顺应性≤0.4ml/cmH2O；最大工作压力≥80cmH2O，最大峰流量≥180L/min。 |
| 10 | 流速自动补偿功能。 |
| 11 | 可根据临床需求调节输出气体湿度，调节范围多档可调。 |
| 12 | 主机具有气体过滤功能，（细菌过滤效率>99.99999%，病毒过滤效率>99.99%）。 |
| 13 | 具有以下各种报警功能指示：管路堵塞报警、管路漏气报警，水罐缺水报警，管路未连接好报警，断电报警，内部故障报警、检查工作条件报警、无法达到设定温度报警、无法达到设定流量报警、氧浓度高低限报警。报警状态按照优先级别反应，影响氧气输送和温度输送的报警应立刻做出反应。 |
| 14 | 主机具有内置消毒功能. |
| 15 | 适用范围：儿童、成人 |
| 16 | 带有可移动支架，方便转运。 |
| 二 | 耗材参数 |
| 1 | 一次性管路耗材，包括加热呼吸管路，湿化罐，气管切管接头，鼻塞导管。需报价。病人界面连接具有透水不透气性能，不产生液态冷凝水 |
| 三 | 售后服务要求 |
| 1 | 整机质保不少于三年 |
| 2 | 软件系统终身免费升级 |
| 3 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修，检测，升级等均免上门服务费（提供承诺函） |
| 4 | 响应维护时间2小时，接到维护电话6小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机。（提供承诺函） |