**无创呼吸机技术参数**

一、技术要求：

1. 通气模式要求:

自主呼吸模式S；

时间控制模式T；

自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；

持续气道正压通气CPAP；

压力控制模式PC。

1. ★支持平均容量保证压力支持功能AVAPS；AVAPS变化速率范围可调
2. 支持呼气压力释放功能Bi-Flex
3. 参数调节要求：

4.1 AVAPS速率：0.5-5cmH2O/分钟；

4.2 目标潮气量: 200ml 至 1500ml

4.3 IPAP吸气压力: 4-30 cmH2O；

4.4 EPAP呼气压力: 4-25 cmH2O

4.5 CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

1. 呼吸频率: 0-40次/分
2. 吸气时间: 0.5-3.0秒
3. 吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调
4. 具备压力延迟上升功能0-45分可调
5. 一体化加温湿化器，防水流倒灌技术
6. ★吸气触发与呼气切换方式:全自动跟踪调节
7. ★漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min
8. 监测参数要求：

吸气相高压, 呼气末低压, 持续气道正压，呼吸频率, 呼出潮气量, 呼出分钟通气量, 漏气量 ,吸呼比

1. 报警功能要求:

窒息时间报警可调；低分钟通气量报警可调；低呼气潮气量报警可调；呼吸频率高报警可调；病人管路脱落报警可调系统故障报警:内部故障

1. 临床软件：可兼容血氧模块，记录呼吸事件：窒息/低通气指数 (AHI)；阻塞性事件(OA)；开放性呼吸事件(CA)；低通气(H)；周期性呼吸 (PB)；微觉醒RERA；大量漏气(LL)；鼾声 (S)
2. 适用人群：可适用于体重>10kg的儿童/成人
3. 彩色液晶屏幕，中文操作菜单
4. 配件：移动支架

二、售后服务要求：

1. 质保期不少于三年
2. 软件系统终身免费升级
3. ★质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修，检测，升级等均免上门服务费（提供承诺函）
4. ★响应维护时间2小时，接到维护电话6小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机。（提供承诺函）