| （一）高频逆变器及高压发生器 | 1.1 | 功率≥5KW |
| --- | --- | --- |
|  | ★1.2 | 主逆变频率≥105kHZ（提供检测报告或说明书） |
|  | ★1.3 | 脉冲透视模式下，最大mA值≥28 mA，（提供检测报告或说明书） |
|  | 1.4 | 具备智能变频控制 |
|  | 1.5 | 普通透视模式下最小mA值≤0.3 mA |
|  | 1.6 | 具备数字化摄片功能，且最大摄影管电流≥100mA |
| （二）X射线管组件 | 2.1 | 双焦点，小焦点≤0.6mm 大焦点≥1.8 |
|  | 2.2 | 管套热容量≥850kHU， |
| ★（三）动态平板探测器（提供检测报告或说明书） | 3.1 | 探测器类型为：非晶硅碘化铯， |
|  | 3.2 | 高端动态平板探测器 |
|  | 3.3 | 成像范围≥21cm ×21cm |
|  | 3.4 | 动态范围≥16bit |
|  | 3.5 | 极限空间分辨率≥2.5LP/mm |
|  | 3.6 | 主机操作界面：采用人体图形化操作界面 |
| （四）工作站传输及专业图像处理系统 | 4.1 | 具备登记功能：登记保存、病历查询、Worklist |
|  | 4.2 | 具备采集功能：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、递归降噪 |
|  | 4.3 | 具备处理功能：四窗、九窗、锐化、水平镜像、垂直镜像、文字标注、长度测量 |
|  | 4.4 | 具备报表功能：保存、预览、专家模板 |
|  | 4.5 | 工作站软件具备以下功能：无损存储、多幅显示、图像W/L实时调节、灰度转换、兴趣区均衡、GAMMA校正、翻转、降噪、增强、平滑、锐化、压缩、放大、测量、标注、图文报告排版打印、专家模板、Dicom图像发送、Dicom图像打印、电影回放、图像刻录、worklist登记等 |
|  | 4.6 | 具备Dicom3.0接口 |
|  | ★4.7 | 主机架与工作站之间无线连接，通过WIFI传输（提供检测报告或说明书） |
| （五）机架系统 | 5.1 | C臂水平延伸：≥210mm |
|  | 5.2 | 焦屏距≥1040mm |
|  | 5.3 | C臂弧深≥690mm； |
|  | 5.4 | C臂开口≥840mm |
|  | ★5.5 | C臂沿轨道内运动：≥140° |
|  | 5.6 | 立柱升降：垂直升降≥420mm（电动） |
|  | 5.7 | C臂绕水平轴旋转：≥180° |
|  | ★5.8 | 左右摆角：≥±18°（提供检测报告或说明书） |
| （六）配置要求 | 6.1 | 19英寸1M灰阶医用液晶显示器≥2台 |
|  | 6.2 | 曝光脚闸：1套 |
|  | ★6.3 | 具备红光十字定位 2套 |
|  | 6.4 | 具备主机架随机自平衡功能 |