显微镜技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜主镜系统 |  |
|  |  | 1.1 单人双目口腔显微镜。 1.2复消色差光学系统，成像清晰。 1.3双目镜筒可调角度不小于0-180。 1.4广角目镜放大倍数：12.5x。 1.5显微镜倍数调节方式：五级变倍系统 1.6放大倍数范围: 3.4x - 21.3x 1.7瞳距可调范围：不小于55-75mm 1.8主镜头可左右前后各个方向旋转。 1.9可调式连续变焦物镜，焦距可调范围：200-300mm 1.10具备前端物镜镜头保护装置，防止喷溅污损。 |
| 2 | 照明系统 |  |
|  |  | 2.1冷光源照明系统,光源传导方式：内置同轴光导纤维。 2.2光源：高科技LED灯，高效照明，且色温低，有效保护术者 眼睛。 2.3 内置滤光片：白色滤光片，过滤刺眼白光。 橙色滤光片：可用于光固化树脂材料充填、粘结，防止材料预先固化。 绿色滤光片：可用于提高手术视野血管、 血点对比度。 2.4亮度调节旋钮调节照明亮度。 2.5抬高支撑臂可自动切断电源，恢复到工作位置后恢复照明。 |
| 3 | 支架系统 |  |
|  |  | 3.1 落地式支架，显微镜旋转范围为360度。 3.2 四轮移动式设计。 3.3具备四轮机械刹车功能，并可以防止异物嵌塞。 3.4支撑臂阻尼平衡：支撑臂阻尼平衡可通过机械旋钮调节。 3.5 主镜支撑杆前伸120度，可扩大医生操作空间。 |
| 4 | 视频和照相系统 |  |
|  |  | 4.1内置高清摄像系统，图像分辨率不小于：1920x1080p 4.2视频存储模式：USB接口，可将视频资料存储于U盘或移动硬盘。 4.3照相模式：可进行静态或动态照相，照片格式：JPEG或TIFF，并可即时存储于U盘或移动硬盘，并可对照片进行编辑。 4.4具备W-LAN宽带传输接口，直接将视频导入个人电脑或服务器，实现网络化视频、照片的传输和存储功能。 4.5配备视频系统控制面板：可调节视频系统的亮度、色彩度和白平衡，并定义用户个性化设定；手动控制视频录制、照相功能。 4.6配备有无线遥控器：可调节视频系统的亮度、色彩度和白平衡，并定义用户个性化设定；控制视频、照相功能。 4.7配备有HDMI/DVI高清视频信号输出端口，可直接把视频信号连接到高清电视、显示器、投影仪等终端设备，实现实时手术转播。 4.8配备有脚控连接端口，可连接脚控开关，实时控制照相采集功能。 |
| 5 | 其他配件 |  |
|  |  | 5.1配备物镜防护装置，防止物镜污损 5.2 配备显微镜旋钮的卫生防护装置 5.3配备21寸高清显示器适配显微镜 |
| 6 | 电器标准 | 额定电压和频率：220-230 VAC，50-60 Hz |
| 7 | 厂家售后 | 主机质保三年，终身免费维护，如更换配件免人工费，只收取配件费用。 |