便携式彩色多普勒超声诊断机

技术规格及要求

一、总体要求：

1. 设备用途说明：主要用于外周血管、小器官、骨骼肌肉、血管、甲状腺等浅表部位的检查。

2．系统标准配置包括：

1）彩色多普勒血流成像

2）二维灰阶成像

3）频谱多普勒显示分析系统，PWD频谱多普勒

4）能量多普勒成像

5）谐波成像，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像

6）一键自动优化，智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操

7)要求支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，支持放大和测量

3.  测量和分析

1）一般测量：包括距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等,

常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

2）血管血流测量与分析

3) 自定义注释：包括插入、删除、编辑、保存等

4. 输入/输出信号：输入：具备数字信号接口。输出：复合视频、RGB彩色视频、S-视频，USB

5．连通性：医学数字图像

6. 图像管理与记录装置：硬盘、U盘存储

7. 超声图像存档与病案管理功能：在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放

存储：可进行硬盘、U盘的静态及动态图像的存储

- 8.具备穿刺针增强显示功能，支持穿刺引导功能，专业软件包，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

9．产品安全性能：

1）电气安全:符合CE要求 , 具有FDA认证

2）声输出安全:系统具备声学输出功率、机械指数显示

二、技术要求：

1．主机系统通用功能

1）彩色监视器：≥13.3吋高分辨率彩色LCD监视器，无闪烁，不间断逐行扫描

2）主机内置探头接口≥2个，全激活，互通互用

2. 探头规格

1）所配的每种探头的谐波频率均≥2组

2）线阵探头：

工作频率：5.0-12.0MHz

3）凸阵探头：

工作频率：1.5-6.5MHz ，最大探测深度指标≥90mm

3.二维灰阶显像主要参数：

4．频谱多普勒技术要求：

1）方式：脉冲波多普勒：PWD，连续波多普勒：CWD

2）多普勒频率：线阵：PWD，

3）最大测量速度：PWD:正或反向血流速度≥4.6m/s；

4）最低测量速度：≤0.5mm/s

5）显示方式：具备同屏左右双幅

6）Doppler自动包络测量和计算

7）取样宽度及位置范围：宽度 0.7–20mm;

8）彩色滤波器具有自动和手动技术：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节

9）显示控制：反转显示（左/右；上/下）、B-刷新

10) 频谱多普勒PW一键自动优化

11）PW冻结/实时包络功能，在冻结/实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数

12）CW功能

5、彩色多普勒技术要求

1）显示方式：二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

2）显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°~+20°

6、支持以下存储介质：内部硬盘≥120G硬盘 ，为固态硬盘，速度快，低功耗；USB移动存储设备。

三、附件配置要求：

1、可选配彩超同品牌外置图文工作站一套

2、专用台车一个

四、售后服务及其他

1.主机及探头质保期：≥36个月

2.要求能提供人员操作培训，并提供操作手册及简易操作手册各一份