## 技术部分
数字化X线摄像系统招标参数
一 | 设备临床要求：单板单立柱多功能DR，用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位拍摄
二 | 数量：1套
三 | 系统设计：平板探测器、高频高压发生器、球管为知名品牌
四 | 技术规格及要求：
1 | 平板探测器
1.1* | 探测器结构：碘化铯非晶硅或非晶硒
1.2 | 像素尺寸≤140um
1.3* | 探测器尺寸≥41cmX41cm
1.4 | 冷却方式：自然冷却
1.5 | 像素矩阵≥ 2662X2662
1.6 | 像素灰阶≥14bits
2 | X线球管
2.1* | 阳极热容量 ≥300Khu
2.2 | 小焦点尺寸≤0.6mm
2.3 | 大焦点尺寸 ≤1.2mm
2.4 | 小焦点功率≥26kw 大焦点功率≥73kw
2.5 | 高速旋转阳极≥8000转
2.6 | 缩光器手动或电动
3 | 高压发生器
3.1* | 输出功率≥60KW
3.2 | 高压逆变频率≥100KHZ
3.3 | 管电压 40-150KV
3.4 | 最大输出毫安秒≥600mAs
3.5 | 最短曝光时间≤1ms
4 | 胸片架
4.1 | 滤线栅栅密度 ≥ 40LP/cm
4.2 | 滤线栅栅比 ≥10:1
4.3 | 电离室自动曝光≥3个探测点
5 | 系统控制及图像处理系统
5.1 | 系统控制（包含发生器）与信息、图像控制一体化设计,无需额外负担工作站处理图像
5.2 | 主机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置
5.3 | 主机工作站操作台内存≥4GB
5.4 | 主机工作站可存储图像数量≥5000幅
5.5 | 显示器大小≥19英寸LCD
5.6 | 显示器分辨率≥1280x1024
5.7 | 支持与RIS和HIS系统的集成
5.8 | 图形化器官程序选择
5.9 | 窗宽窗位调整
5.1 | 水平和垂直图像镜像
5.11 | 图像旋转
5.12 | AP和PA 定位标记
5.13 | 全屏图像文本标注
5.14 | 图像放大
5.15 | 胶片拍照的图像预览功能
5.16 | 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量
5.17 | 边缘增强
5.18 | 噪点抑制
5.19* | DICOM3.0：有DICOM存储、打印，worklist等功能
5.2 | 售后维修服务由制造商设立在境内的自属机构提供。省内有厂家直接设立的维修站、提供地址、电话以及维修人员资质证明，至少提供一年整机维保
备注 | 需要配备简易床
*号项为重要参数，任何一项不符，将导致直接废标

## 商务部分
备注： | *号项为重要参数，任何一项不符，将导致直接废标；其他一般参数每负偏离一项，投标价格上浮1%，计入评标价格，偏离6项或以上，将导致直接废标。