微生物快速鉴定仪设备技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统概述 | 微生物快速鉴定仪主要由基质辅助激光解析飞行时间质谱仪主机（包含高性能氮气激光器、红外激光、离子源、飞行时间质量分析器、检测器等）和微生物数据库、计算机工作站、软件、基质、标准品等组成。主要用微生物快速可靠鉴定和分型 |
| 2 | 检测方法 | 基质辅助激光解析飞行时间质谱分析法 |
| 3 | 分子量范围 | 可达500, 000 Da |
| 4 | 灵敏度 | 500 fmol BSA（m/z66,000），信噪比大于50:1 |
| 5 | 质量准确度 | 蛋白混合物：< 200 ppm (外标法)；< 150 ppm (内标法) |
| 6 | 激光器 | 1.氮气激光器 2.激光频率最大频率60Hz，且在 1 ~ 60 Hz范围内任意连续可调。 3.激光波长：337nm 4.激光照射次数≥ 6*107 shots 5.激光能量：最小 80 µJ/pulse |
| 7 | *离子源及清洗方式 | 要求配备智能化红外激光自动清洗离子源装置，通过软件一键式完成离子源清洗，整个过程在15分钟内完成，确保仪器长期稳定运行。 |
| 8 | 离子源电离处 | 高灵敏度的无网格设计 |
| 9 | 检测器 | 要求配备FlashDetector检测器，具有长寿命、宽的动态范围、高分辨和高质量精度。 |
| 10 | *稳定性 | 校准标准品为蛋白质混合物且校正能保持24小时 |
| 11 | 自诊断系统 | 提供自动化的自诊断程序，使仪器可进行方便、快速的全自动自我诊断，方便用户时掌握仪器情况、发现问题及时处理。 |
| 12 | 远程监控 | 提供安全的ISDN点对点连接，实现远程服务。 |
| 13 | 软件 | 1. 基于Windows7 (64bit)的仪器控制、数据采集、数据处理及分析的全套最新软件。 2.常规细菌，酵母菌鉴定分析软件 3.需要包含IVD操作软件。 |
| 14 | 微生物数据库 | 1、微生物数据库涵盖广阔，用于微生物（细菌，厌氧菌，酵母菌，真菌，分枝杆菌等）的快速鉴定，适用于临床微生物检验工作和出入境、检验检疫系统的微生物检验以及其他微生物的检验鉴定工作。 2 、数据库含有大于5600种以上微生物菌株的信息。数据库内数据（MSP）准确可信，每一张MSP都是平均20-24的平行实验图谱所得到的高度可信的统计结果，同时数据库保持后期免费更新。 *3、 数据库中包括了不少于380个属、总计不少于2200个菌种的特征指纹图谱 4、 软件可以实现数据的高级分析，提供包括聚类分析和PCA分析在内的统计功能。并允许用户可以将自己的数据导入到数据库中，完成数据库的扩充和自定义，同时用户亦可以对原有数据库内的数据进行编辑，给用户最大程度的使用自由度。 *5、 为了保证仪器运行的稳定性与数据的准确性，具备提供配套的Epicenter数据统计及分析系统能力。仪器可通过与该系统软件连接，实现与全自动微生物鉴定与药敏分析仪、细菌培养仪的链接。 |
| 15 | 主要配置要求 | 1、基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪/一套； 2、计算机工作站/一套，激光打印机/一台； *3、十块MSP96不锈钢抛光靶板； *4、 能免费提供提取血培养瓶内细菌的配套试剂，用于质谱仪快速鉴定； 5、仪器控制软件，提供免费升级服务； 6、其它所必需的附件、专用工具和消耗品，应单列配置清单。 7 、数据输出：具备USB接口和网络接口，支持LIS双向传输功能，支持USB接口打印机、支持外接条码扫描仪。 |
| 16 | 售后服务 | 1、保修期≥1年。保修期后只收取配件费，提供易损备件清单和收费标准，免人工费； 2、维修响应时间2小时内,售后人员12小时到达现场,24小时解决问题； 3、设备停产后，零配件保持供应10年以上； 4 、设备校准、维护和升级：根据需要免费提供设备校准、维护和升级； 5、列出详细售后服务计划。 |