心衰超滤脱水装置技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适应症 | 适用于临床充血性心律衰竭伴明显钠水潴留的患者 |
| 2 | 功能要求 | 等渗缓慢单纯连续超滤 |
| 3 | 血泵速度 | 血泵速度专门为治疗心力衰竭设计，设计速度为 0-50mL/min，心衰专用超滤设备，最大血流速度 少于心排量的 2%，既能满足心衰超滤治疗需要，又不增加心脏负荷 |
| 4 | 超滤泵速度 | 超滤泵设计同血泵，速度 0～600ml/h |
| 5 | 血泵和超滤转速控制精度 | 血泵和超滤泵采用静音设计，转速控制精度≤1/5000 转 |
| 6 | 电机监测 | 电机旋转霍尔传感器监测，自动侦测运行期间的异常情况 |
| 7 | 超滤量和超滤速度监测 | 超滤量和超滤速度实时监测。超滤速度偏离设定的速度时，报警提示 |
| 8 | 体外循环通路建立 | 使用 ≤10F 双腔管经中心静脉建立体外循环，或者用两个≤20G 静脉留置针经外周浅表静脉建 立体外循环。血管损伤小，建立体外循环通道快速便捷 |
| 9 | 体外循环管路要求 | 心衰专用的一次性体外循环管路，管路+滤器总容积≤70ml。建立体外循环时抽 血量少 |
| 10 | 电解质平衡和酸碱平衡影响 | 治疗期间不影响电解质平衡和酸碱平衡，不需要频繁监测血钾、钠、氯和血气分析 |
| 11 | 漏血检测 | 采用独有自主知识产权的光电检测技术，对环境自然光线免疫。检测精度为 ≤2‰ |
| 12 | 滤器凝血检测 | 滤器凝血双重检测：连续检测跨膜压和滤器压降，及时准确发现滤器中空纤维内的血凝阻塞状态 |
| 13 | 气泡检测 | 具备气泡检测功能 |
| 14 | 管路排气和气泡捕获功能 | 具备管路排气和气泡捕获功能 |
| 15 | 压力监测 | 具备实时压力监测功能 |
| 15.1 | 动脉压范围 | -400mmHg～100mmHg，误差≤±10mmHg |
| 15.2 | 静脉压范围 | -100mmHg～400mmHg，误差≤±10mmHg |
| 15.3 | 超滤压范围 | -400mmHg～100mmHg，误差≤±10mmHg |
| 15.4 | 滤器前压范围 | -100mmHg～400mmHg，误差≤±10mmHg |
| 16 | 治疗现场保护功能 | 在正在进行治疗时，如发生意外断电、不可预测的事件等异常情况， 设备可以自动保护现场，并在医护人员的干预下，恢复到当下治疗界面 |
| 17 | 主板温度监控 | 实时控制主板温度监控，过温报警 |
| 18 | 主机工作电源电压监测 | 主机工作电源电压实时监测，电压异常报警 |
| 19 | 散热风扇转速监测和故障报警 | 具备散热风扇转速自动监测和故障报警 |
| 20 | 预冲功能 | 软件设计强制预冲功能，预冲不充分不允许进入治疗模式 |
| 21 | 称重传感器定标 | 软件设计强制称重传感器定标，误差增大时不允许进入治疗 |
| 22 | 显示屏尺寸 | 真彩 10.4 英寸触摸显示屏，中文引导式操作界面治疗设置简易快捷 |