设备名称：连续性床旁血液净化设备（CRRT）

一、基本规格要求

★中文界面

★五个驱动泵（血泵、后稀释泵、前稀释泵/透析液泵、滤出液泵、肝素泵）

★管路滤器分开包装

★受热均匀，盘管式加热，不能对血液加热

二、主要技术和性能规格要求

1、泵的数量：5个

血泵  10~400ml/min

后稀释泵  0~9000ml/h

前稀释泵/透析液泵0~9000ml/h

滤出液泵  0~10000ml/h

肝素泵 0~15ml/h

2、压力监测

动脉压力  -250mmHg~+200mmHg

静脉压力   +10mmHg~+250mmHg

滤器前压力  -400mmHg~+800mmHg

滤器后压力  -400mmHg~+800mmHg

- 平衡称：

提供多袋同时称重的平衡秤，置换液秤、滤出液秤均可悬挂4袋液体，自动提示换袋时间

称重范围：  0~20kg            平衡精度：20g

平衡秤、置换液秤、滤出液秤均置于机器下端,延长机器使用寿命,防止因液体渗出对机器造成腐蚀

4、内置一体化高效加温器,加热置换液：35~39℃，每0.5℃递增.

5、具有超声空气监测器、漏血监测器、治疗液体除气壶、静脉壶及静脉夹

- 可进行单独前或后稀释，或前后稀释同时进行，可随时改变比例

7、屏幕显示病人当前诊断数据，历史数据;提供最后三个治疗的数据，足够的病人数据，可列表或用趋势图形显示，帮助提示屏幕可用于所有模式，包括如何使用、解释和错误信息提示

三、报警系统

1、动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警、TMP报警

2、气泡检知报警、装置异常报警

3、置换液/透析液换袋报警

4、加温器具备温度报警功能

5、肝素注射器结束报警

6、电源异常报警

★四、治疗方式

1、缓慢连续超滤（SCUF）

2、连续静脉静脉血液滤过（CVVH）

3、连续静脉静脉血液透析（CVVHD）

4、连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）

5、血浆置换（TPE）

6、血液灌流（HP）

7、管路预冲时，为保证其排气充分，应具备再循环模式，模式间可自由切换，所有治疗模式一套管路均可完成

五、配置要求

1、具有后备电池，停电时后备电池运行至少15分钟以上

2、提供完整的使用和保养中文手册

六、其他

1、质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护

2、接到采购人报修通知后，须在2小时内做出响应，24小时内到达用户现场并排除故障

3、整机保修至少2年。

说明：“★”号参数为关键参数，一项不符合视为无效响应文件