无创呼吸机技术参数

专业双水平无创呼吸机。

- *4.2英寸，分辨率460X260以上真彩液晶屏幕.

- 中、英文菜单，一键飞梭，触压式旋钮调节，操作简单方便。

- 压力控制通气模式：

  - S--自主通气模式

  - T--时间通气模式

  - CPAP--持续正压通气模式

  - S/T--自主/定时双级别通气模式

  - APCV-辅助压力控制通气模式

- 目标潮气量控制，具备压力自动调整通气功能。

- *采用近心端测压技术，压力监测采样位于面罩端，保证设定压力及监测数据最为精确。

- *可实时同屏幕显示设置参数及监测数据与压力-时间波形及流速-时间波形。

- IPAP吸气相正压：4-30cmH2O

- EPAP呼气相正压：4-20cmH2O

- CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

- 目标潮气量设置范围：50-2500ml.

- 呼吸频率：5-50次/分

- 最小吸气时间：0.2-2.0秒，最大吸气时间：0.5-4.0

- I-SLOP压力上升时间测定：1-6档可调，升压时间最快可达25ms.

- 吸气触发灵敏度：自动动态呼吸追踪技术，1-6档可调。

- 呼气触发灵敏度：1-6档可调

- 断电报警、漏气报警、高压报警、高漏气、低漏气量报警

- 监测参数：潮气量、呼吸频率、漏气量、分钟通气量、吸气时间

- 超强漏气补偿功能，可保证60L/分的补偿能力。

- 分体式高性能加温加湿湿化器，湿化罐可高温高压消毒重复利用，可实时监测输出气体温度。