原子吸收光谱仪技术参数

*1.分析方法：火焰原子吸收光谱法

2.通道数：五通道

3.光学单色器：全息光栅单色器

*4.采样标本：全血（末梢血或静脉血）40微升、血清300微升、乳汁150微升、尿液150微升

*5.雾化器类型：金属雾化器（雾化效果好，易清洗，寿命长）

6.吸光度范围：0-2Abs

7.光谱带宽：0.15-2.0nm

*8.光源：铜锌钙复合元素空心阴极灯；铁元素空心阴极灯；钙镁铁复合元素空心阴极灯（采用光源夹角技术，阴极灯交替打开，分别发射元素特征谱线）

*9.重复性：对铜、锌、钙、镁、铁的标准偏差不应大于1.0%

10.基线稳定性：仪器与元素灯同时预热30min后，在不点火状态下，定时测量30min，铜、锌、钙、镁、铁各线的基线稳定性不应超过0.005Abs。

*11.信号测量类型：全部元素使用主灵敏线，同时测量铜、锌、钙、镁、铁五种元素含量，使用主灵敏线测量才是最稳定的。

12.检测时间：2-3秒钟内一次进样同时检测出五种元素结果

*13.质控物：有药监局注册证的全血基质的质控品和校准溶液，为国家二级标准物质，可以实现溯源实验，保证结果的准确性。

*14.试剂、校准溶液（定标液）、全血基质的质控品的有效期为12个月。