体外生命支持系统(ECMO)招标要求

一、技术要求：

1、离心泵（含控制底座、驱动装置、手摇驱动装置）

1.1用途：可进行长时间的体外循环，救治需进行心、肺辅助的高危病人

1.2可独立运用于ICU、急诊等病人

1.3内置UPS使用时间：≥90 mins，方便应对停电或者患者转运之需

*1.4模式选择：FREE/STAND AL

1.5工作原理：电磁耦合

1.6工作电压：24V DC

*1.7转速范围：0—5,000RPM

1.8转速误差：±20RPM

1.9流量范围：0—9.99LPM

1.10流量显示分辨率：0.01LPM

1.11最大压力：750mmHg

1.12外置离心泵驱动装置，具备可灵活调节的液压双节支架

*1.21离心泵驱动装置需流量、气泡监测一体化，采用内置式监测

2、空氧混合器

2.1能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给

2.2 FIO2：21%—100%

3、ECMO定制转运车

3.1医用不锈钢车体

3.2能安全放置离心泵、小水箱及其辅助配套设备

3.3含套包固定装置、可升降式输液架及移动式的储物抽屉

4、保温小水箱

4.1体积小，重量轻，噪声低，可放置在离心泵转运车内

4.2适用于氧合器与患者血流进行热量交换，保持患者体温

4.3水箱容量：≤1.5L

4.4水温设定控制范围：35~39℃

5、床旁快速凝血测定仪

5.1测定原理方式：活性凝血酶测试卡片（干式电化学法）。

5.2定标：一年两次升级软件更新定标曲线，卡片定标液单点定标。

5.3测量时间：ACT检测项目50-1000秒。

5.4采样量(全参数)：40ul。

5.5测试片储存温度：2-8℃。

5.6激活剂：高岭土激活剂ACT k，硅藻土激活剂ACT c。

二、商务要求：

1、提供注册证和认证证书

2、质保期≥2年提供原厂售后承诺函，

3、交货期：合同签订后60天内

三、配置要求如下表：

1、离心泵（控制底座、驱动装置、手摇装置）1套

2、空氧混合器（含管路、接头） 1套

3、ECMO定制转运车（含套包固定装置、输液架、移动抽屉） 1套

4、保温小水箱（含管道、接头） 1套

5、床旁快速凝血测定仪1套

*1、耗材

1.1提供完整的肝素涂层套包并提供注册证，适合患者长时间体外循环和呼吸的支持。

*1.2套包通过欧盟EC认证，连续使用时间≥10天，提供EC证书。

1.3氧合器：含灭活肝素的生物涂层，膜结构为渗透膜。

1.4氧合器膜面积：≥1.8m2

1.5氧合器预充量：≤250mL。

1.6泵头：含灭活肝素的生物涂层，螺旋血流通道，单点支撑。

*1.7泵头预冲量：≤32mL。

1.8泵头表面积：≤190cm2。

1.9提供与套包同品牌的肝素涂层动静脉插管及穿刺套包，含灭活肝素的生物涂层，具备各种规格型号，符合各类病人的要求。