脉冲磁场刺激仪技术参数

1、资质及产品适用范围要求

产品获得国家药品监督管理局批准，适用范围满足“用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及治疗”。

2、主要技术参数要求

2.1、刺激发生器（主机）

★2.1.1)刺激发生器采用模块化及嵌入式交互系统设计，内置 ≥7寸液晶显示屏，可实时显示主机状态，可快速选择和设定刺激方案参数以及患者信息，支持脱离电脑端独立操作。

2.1.2)最大刺激频率：100Hz,0Hz～100Hz 可调。

★2.1.3)刺激频率调节：脉冲频率在1Hz 以下时调节步长为 0.1Hz，超过 1Hz 时步长为1Hz，增大临床使用范围。

2.1.4)内置 USB 接口，可连接 U盘、移动硬盘等存储设备备份数据，支持热插拔。

★2.1.5)可直接通过主机面板按键，快速选择病人信息和预置治疗处方；并能直接用按键调节：刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、治疗时间等参数。

2.1.6)主机可兼容液冷线圈、自然冷线圈、风冷线圈、盆底线圈，深部线圈等。

2.1.7)数据库管理功能，包含治疗处方管理，治疗记录管理，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激。

2.1.8)支持个性化数据加密功能，保护病人隐私、处方信息、治疗记录等。

2.1.9)具备TTL 触发输出接口：可兼容国内外主流的肌电诱发电位仪、脑电图、事件相关电位等设备，给出相应的刺激触发标记。

★2.1.10) )具备TTL 触发输入接口：可接收刺激编译软件或其他触发硬件输出的刺激触发信号，达到情景互动与刺激治疗同步进行的目的，方便临床进行不同治疗方案组合的设计。

2.1.11) )具备时钟同步接口，内置≥4000Hz的同步脉冲信号输出，与脑电图、事件相关电位，近红外脑功能成像等设备时钟精确同步，进行脑功能多模态结合研究。

2.2.TMS 刺激工作站

★2.2.1）全中文TMS刺激工作站，系统自带人体大脑3D解剖定位图及详细文字描述。

2.2.2) 支持多种刺激模式包括：单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式，爆发刺激模式，成对脉冲刺激模式，各模式可自由调整。

2.2.3) 可进行刺激参数的选择设置，设置刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、串间歇时间等。

2.2.4) 开始刺激前 0-10s 延时可调，并同步声音提醒。

2.2.5) 脉冲可设置强度递增式释放，强度从运动阈值(MT)的 0-200%可调。

2.2.6) 可根据需要设置串刺激间隔时间提醒，在下一组脉冲释放前 0-10s 可调，并提醒准备下一组治疗。

2.2.7)报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板。

2.2.8) 具备 HIS 接入功能，直接调用 HIS 的患者信息；2.2.9）PC端中央控制系统和中央监护系统：支持一对多远程控制，最多可控制200台刺激器同时工作；大数据存储，为临床及科研提供真实数据支持；设备监控，实时掌握设备工作状态，视频监控，实时监护现场患者状况。

2.3、冷却系统

★2.3.1)智能液态循环冷却技术，在高强度输出（频率≥20Hz，绝对强度≥50%）工作状态下，线圈降温快，保证设备长时间（≥12小时）不间断的工作，满足临床在多患者需要治疗时，高效稳定运行。

★2.3.2）液冷循环系统配备液晶屏，可直观显示冷却液温度、冷却液液量和循环状态，防止因冷却系统故障停止工作带来线圈发热、主机损坏等风险，保证设备正常运行，起到双保险作用。

2.4、刺激线圈

2.4.1) 符合《中华人民共和国医药行业标准 YY/T 0994-2015》磁刺激设备最大磁感应强度应不小于 1T。

★2.4.2) 脉冲输出自动计数功能，客观评估线圈使用寿命。

2.4.3) 刺激线圈表面温度≤41℃，当线圈表面温度达到 41°时系统将会自动停机并过热报警。

★2.4.4)液冷盆底线圈与液冷圆形线圈、液冷双锥线圈可共用一台刺激主机，并可10S内完成线圈的插拔。

★2.4.5）盆底线圈和经颅线圈可在50HZ（TBS模式）下连续工作不发热。

★2.4.6)治疗椅靠背，可自由调节。

★2.4.7)线圈自带显示屏，可显示实时线圈温度与阈值强度，并自带手柄调节按钮，能单手调节阈值强度大小，快速检测运动阈值。

2.5、推车及支臂

2.5.1) 专用推车

2.5.2) 万向可调节线圈固定支臂。

- 2.6质量认证 投标产品需通过 EMC 电磁兼容性测试，符合YY 0505-2012《 医用电气设备第 1-2 部分:安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》

- 2.7运动诱发电位监测（MEP）模块

2.7.1★具备检测功能：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、皮质静息期（CSP）的检查功能。

2.7.2通道数：≥2通道

2.7.3采样率：100KHz/通道

2.7.4	A/D转换率：24位

2.7.5 共模抑制比：≥110dB

2.7.6共模输入阻抗：≥100MΩ

3、配置清单

| 1 | 刺激发生器 | 1套 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 液冷机箱 | 1套 |
| 3 | 盆底治疗椅（包含线圈） | 1套 |
| 4 | 液冷圆形刺激线圈 | 1套 |
| 5 | 液冷双锥线圈 | 1套 |
| 6 | 一体式电脑 | 1台 |
| 7 | M系列用推车 | 1套 |
| 8 | 刺激线圈支架 | 1套 |
| 9 | 信息管理系统软件 | 1套 |
| 12 | 定位帽子 | 10套 |
| 14 | MEP运动诱发电位模块 | 1套 |