激光治疗仪（大）技术要求

- 一、设备用途：

- 1.1.★硬组织去除：选择性去龋不伤害健康牙体硬组织，复合充填物的安全去除，窝沟封闭，激光牙体酸蚀，激光麻醉，冠延长，骨平整，根尖切除术，牙槽骨手术等；

- 1.2.根管治疗：根管消毒、盖髓术；

- 1.3. 牙周治疗： 牙周袋消毒、种植体周炎、牙周手术等；

- 1.4 .口腔手术：牙龈成形术、系带切除、排龈、种植体暴露、前庭沟加深术、止血等；

- 1.5. 生物理疗：粘膜白斑、扁平苔藓、口腔溃疡（即刻止痛）、颞下颌关节病；

- 1.6.口腔美容：牙齿美白；

- 1.7.生物刺激：各种微创拔牙、上颌窦手术、种植手术、牙槽手术后使用， 减轻术后不良反应、促进新骨再生，缩短愈合期。降低种植体脱落率和种植体周炎几率；

二、技术参数要求：

- 1.★适用于软组织的激光波长为810nm，以及适用于软硬组织的激光波长为2940nm；

- 2..2940nm波段铒激光光源功率15w，最大输出功率8w（0.1W步进）；

- 3.★810nm波段半导体激光光源功率20w，最大输出功率10w（0.1W步进）；

- 4.设有引导光，可指导口内操作；

- 5.★内置超过50种治疗程序针对不同软硬组织的治疗；

- 6.参数可调：以便针对不同病例情况；

- 7.★控制治疗时间的计时器显示范围0-99s；

- 8.LCD触摸显示屏，可显示治疗程序，功率，计时器，错误提示；

- 9.设备用水：内置冷却水装置和治疗用水装置（治疗使用蒸馏水）；

- 10.★ 安全系统：设备运行时有警报音提示，设备可与门禁系统联动，当有人误闯开门时自动关闭激光发射；紧急停止键一键停止激光发射；

三、设备配置清单

- 1.二合一激光治疗仪主1台；

- 2.铒激光光纤1根；

- 3.二极管激光光纤（300μm）1根；

- 4.接触式手柄(90°工作手柄)1个；

- 5.基础工作尖10个；

- 6.二极管激光工作手柄2个；

- 7.810nm波段专用防护眼镜3副；

- 8.2940nm波段专用防护眼镜3副；

- 9.二极管激光局部美白及理疗头；

- 10.二极管激光全口美白头1个

- 11.二极管激光工作尖20支,

- 12.二极管激光光纤剥皮刀1个

- 13.二极管激光光纤切割刀1个,

- 14.脚踏1个

- 15.智能卡1张,

- 16.安全锁1个

- 17.电源线1套,

- 18.手柄塑料固定夹1个

- 19.镭射贴纸2个，

- 20.光盘说明书1张

- 21.配件（水管、气管、漏斗、空气过滤器）1套

四、售后服务：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |