口腔器械清洗消毒机技术参数

一、设备组成：

1.清洗舱

1.1.容积：≥180L。

1.2.★材质：0Cr18Ni9镜面覆膜面不锈钢板。

1.3.★对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的中间上面，以保证清洗架方便对接且占用较少的舱体空间。

1.4.主体保温：12mm橡塑海绵。

2.密封门

2.1.门结构：单密封门。

2.2.★门玻璃：双层中空防爆玻璃门，隔音隔热，≥23.5mm。

2.3.安全联锁：关门未关到位或者未关闭程序不可运行。

2.5.门压紧方式：门采用被动压紧方式（机构锁紧）。

2.6.门胶条：硅橡胶。

3.管路系统

3.1.★干燥系统：热风干燥系统。

3.2.计量泵：1个 （加清洗液泵 一个），配备两个。

3.3.循环泵：不锈钢泵体，流量最大260L/分钟。

3.5.排水阀：电动执行器。

3.6.空气过滤器：过滤精度≤0.3 um，过滤效率99.99%。

4.控制系统

4.1.控制方式：独立的电源滤波器；每路模拟量输入都使用独立的16位AD转换器；触摸感应按键；具有故障自动检测功能。

4.2.界面显示：液晶显示屏；具有报警信息显示功能。

4.3.温度指示器：显示精确度0.1℃。

4.5.记录方式：内置RS232接口，配备内置微型热敏打印机，打印过程曲线。

4.6.安全保护：超温自动保护；防干烧保护；风压低保护。

5.程序系统

5.1.★程序名称：23套可编辑程序且用户可根据需要进行程序自定义。

二、技术参数：

1.运行时间：≤ 55分钟。

2.装载量（标配清洗架）：≥28个牙科手机＋50个手术器械

3.清洗温度：45℃

4.消毒温度：80℃～93℃可调

5.干燥温度：70～120℃

6.配置：主机1台，牙科手机清洗架 1个，器械清洗架1个，2个标准器械托盘

7.★可选配置:根据需求定制相应清洗架。

三、售后服务：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |