连续性床旁血液净化设备技术参数

一、基本规格要求

★1.≥10”液晶显示器，中文操作指引。

- 2、泵数量≥7个（包含：血泵、废液泵、前后置换泵、及肝素泵、钙泵、枸橼酸泵），肝素泵为一体化设计，肝素用量自动计算在治疗总量中，无需人工干预；肝素流量范围：1~15ml/h,精确度：±0.5ml/h。

★3.管路滤器分开包装，耗材开放，可根据治疗需要选择不同滤器、灌流器及血浆分离器。

★4.受热均匀，盘管式加热。

二 、主要技术和性能规格要求

1、泵的规格

血泵  10~450ml/min

后稀释泵  0~10000ml/h

前稀释泵/透析液泵0~10000ml/h

滤出液泵  0~12000ml/h

肝素泵 0~15ml/h

2、压力监测

动脉压力  -250mmHg~+350mmHg

静脉压力   +20mmHg~+350mmHg

滤器前压力   0mmHg~+450mmHg

TMP         -30mmHg~+400mmHg

3、平衡称：

秤的数量≥4个，提供多袋同时称重的平衡秤，置换液秤、滤出液秤均可悬挂4袋液体，自动提示换袋时间

称重范围：  0~20kg            平衡精度：20g

钙秤、枸橼酸秤、置换液秤、滤出液秤均置于机器下端,防止因液体渗出对机器造成腐蚀。

4、内置一体化高效加温器,加热置换液：35~39℃，每0.5℃递增。

5、具有超声空气监测器、漏血监测器、治疗液体除气壶、静脉壶及静脉夹，可进行单独前或后稀释，或前后稀释同时进行，可随时改变比例。

7、屏幕显示病人当前诊断数据，历史数据;提供最后三个治疗的数据，足够的病人数据，可列表或用趋势图形显示，帮助提示屏幕可用于所有模式，包括如何使用、解释和错误信息提示。

三、报警系统

1、动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警、TMP报警。

2、气泡检知报警、装置异常报警。

3、置换液/透析液换袋报警。

4、加温器具备温度报警功能

5、肝素注射器结束报警。

6、电源异常报警。

★四、治疗方式

1、缓慢连续超滤（SCUF）

2、连续静脉静脉血液滤过（CVVH）

3、连续静脉静脉血液透析（CVVHD）

4、连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）

5、血浆置换（TPE）

6、血液灌流（HP）

7、管路预冲时，为保证其排气充分，应具备再循环模式，模式间可自由切换，所有治疗模式一套管路均可完成。

五、配置要求

1、具有后备电池，停电时后备电池运行≥15分钟。

2、提供完整的使用和保养中文手册。