表面肌电图技术参数

- 一、软件功能

- 1.多通道采集、记录神经肌肉系统活动的生物电信号；多通道评估、多媒体训练游戏；可评价肌肉功能；可同时采集≥16路表面肌电信号，可同时测量≥16个区域人体肌肉状态信息。

2.表面肌电采集软件：可对≥16通道表面肌电信号同时采集及显示功能，具有①多种波形显示方式（原始波形、RMS波形、正波化）；②柱状图配合显示功能（柱状图的阈间值、颜色和标尺等参数可调）；③显示灵敏度0.05μV/div～20000μV/div可调；④显示通道1-16可选，记录/回放功能可设置。

- 3.表面肌电数据分析软件：包括有，原始表面肌电墨迹图、肌电积分、中位频率(MF)和平均功率频率(MPF)分析、平均曲线图分析、RMS分析、峰值频率(PF)分析、统计学分析（最大值、最小值、平均值等分析）等多种分析模式。

- 4.时域分析指标：积分肌电值（IEMG）、均方根值（ＲＭＳ）可有效反映局部肌肉运动单位单元或募集、可评估受损神经肌肉功能的变化情况及健侧差异、可评估治疗前后患侧神经肌肉功能恢复情况、可预测肌肉的肌纤维组成类型。

- 5.频域分析指标：中位频率（MF）、平均功率频率（MPF）可反映局部肌肉疲劳度。

- 6.病例数据库管理软件：可实现对病人病例的海量管理。

- 7.表面肌电增益校准软件：定期为系统进行校准。

- 表面肌电数据格式转换软件：可以将表面肌电数据转换为txt或csv格式。

- 表面肌电数据回放软件：可实现动态数据回放功能。

- 表面肌电测试项目包含：①标准项目；②频率/疲劳度项目；③平均活动项目；④功率谱项目；⑤对称项目；⑥协调项目；等。

- 10.多媒体生物反馈训练方案包含：①放松训练方案；②加强训练方案；③协调性训练方案；④准确性训练方案；⑤抗疲劳训练方案；等。

- 11.评估方案：具有斜颈评估、面瘫评估、小儿脑瘫（CP）下肢评估、小儿脑瘫（CP）上肢评估、肌力肌张力评估、臂丛神经损伤（肩关节）、臂丛神经损伤（上肢评定）、下腰痛评估等方案化评估模块。还可根据用户需要编辑并增加新的评估方案。

- 12.无线WIFI传输。

- 13.视频软件可实现动作采集、表面肌电信号曲线的回放、查询等功能（选配）。

- 二、硬件参数

- *1、支持多通道采集自由选择。

- 2、幅频特性：6Hz~700Hz(-3dB)；

- 3、共模抑制比：≥100dB；

- *4、输入阻抗：≥1000MΩ(共模)；

- 5、噪声电压：≤1μV(r.m.s)；

- *6、灵敏度及误差：0.05µV/D~20000µV/D，误差±10%。50μV/D 以下不作精度要求。

- 7、分辨率：＜0.1μV(r.m.s)；

- 8、扫描速度：可设置为0.1S/D、0.2S/D、0.3S/D、0.5S/D、1S/D、2S/D、3S/D、5S/D。10s/D、20 s/D、40 s/D、50s/D。（误差±10%）