定向药透仪技术参数

1. 适用于药物经皮渗透导入，药物经皮渗透导入治疗。依据《2012年全国医疗服务价格项目规范》，国内唯一符合规范要求，用于开展项目规范里的“中医定向透药疗法”的仪器和材料。
2. 有主机和皮肤电极组成。主机为双通道台式机，皮肤电极为可加热雾化电极和纽扣式粘贴电极。
3. 微电脑技术低频调制中频：低频：1-440HZ；中频：1250-4000HZ

4.输出速度:0-99共100级步进调节

5定时功能：任意预制0-60分钟

6.磁疗功能：动态磁场，具有磁疗功效

7.可加热雾化电极，可以进行药物雾化并有热疗功能。

8.电极片使用竹碳纤维，具有消炎功能防止皮肤接触部位感染；可以添加药物，便于医生辨证论治，进行药物的经皮渗透导入治疗。

9.宽幅弹性绷带，利于电极板固定。

10.微电脑仿生按摩功能，连续工作时间不低于6小时。

11.智能化安全操作控制系统设计：当仪器错误操作或重新开启或者模式切换时，仪器自动将输出幅度控制调节至最小位置。

12.输出在最大值，开路工作10min,短路工作5min后，其性能不减弱。

13.皮肤电极状态（负载500Ω）单个脉冲输出的最大能量不超过300mJ。

14.开路测试时，输出峰值电压不超过500V。

15.当电源电压在±10%内波动时，仪器的输出幅度，脉冲宽度，或脉冲重复频率不大于10%。

16.在范围内误差不超过10%的负载电阻进行测量时，仪器的脉冲宽度，脉冲重复频率，输出幅度，包括直流分量的偏差不得超过±30%。