| 免疫印迹试剂及配套设备招标参数 |  |
| --- | --- |
| 一、仪器参数： |  |
| 1基本要求 | 1.1一体式全自动，实现免疫印迹法的加样、温育及清洗、到信号识别及结果分析功能的全自动化。 1.2 方法学：免疫印迹法 |
| 2.样本模块 |  |
| 样本位 | ≥100个 |
| 试剂位 | ≥12个 |
| 试剂稀释方式 | 可自动稀释，现用现稀释 |
| 样本条码扫描器 | 能够识别本科室条码 |
| 废液系统 | 带有液位探测传感器 |
| 3.加样模块 |  |
| 加样方式 | 一次性Tip头，防止交叉污染 |
| 准确性 | 相对偏差＜±5%； |
| 精密度 | CV＜10%； |
| 4.温育反应模块 |  |
| 反应模块数量 | ≥2个独立反应模块 |
| 反应位 | ≥100个 |
| 急诊能力 | 可随机载入样本，不影响正在进行的检测进程 |
| 杂项整合能力 | 支持两种以上不同流程的检测项目同时上机检测，每个反应模块支持多个同流程检测项目同时上机检测 |
| 开展项目 | 抗核抗体谱IgG（nRNP/Sm 、Sm 、SS-A 、Ro-52 、SS-B 、Jo-1 、CENP B 、dsDNA、核小体、组蛋白、核糖体P蛋白抗体），自身免疫性肝病类抗体（IgG 型抗AMA M2、M2-3E(BPO)、Sp100、PML 、gp210、LKM-1、LC-1、SLA/LP、Ro-52 抗体），吸入性及食物性过敏原特异性IgE（CCD指示带，吸入性过敏原：柳树/杨树/榆树、矮豚草、艾蒿、屋尘螨/粉尘螨、屋尘、猫毛、狗上皮、蟑螂、点青霉/分枝孢霉/烟曲霉/交链孢霉、律草 食物过敏原：鸡蛋白、牛奶、花生、黄豆、牛肉、羊肉、鳕鱼/龙虾/扇贝、虾、蟹）神经元抗原谱抗体IgG：抗Amphiphysin-IgG、抗CV2-IgG、抗Hu-IgG、抗PNMA2(Ma2/Ta)-IgG、抗Ri-IgG、抗YO-IgG 抗肌炎抗体谱抗体IgG：抗Mi-2，Ku，PM-Scl100，PM-Scl75，Jo-1，SRP，PL-7, PL-12, EJ，Ro-52等项目的自动化操作 |
| 反应过程控制 | 有系统质控监控反应过程，可暂停和跳步 |
| 5.干燥模块 |  |
| 风干功能 | 可自定义的自动风干功能； |
| 6.其他参数 |  |
| 结果判断 | 实现自动智能化结果判断 |
| 日常维护 | 自动维护与保养 |
| 二、试剂参数：免疫印迹法 项目; 人次; 试剂技术要求. 抗肌炎抗体谱抗体IgG; 1000; 1. 试剂保证质量 2. 能够长期供货，同批次试剂保证半年的使用量。 3. 试剂批间差小，新试剂或新批号试剂与旧试剂或旧批号试剂验证结果的偏倚<1/2Tea 4 同仪器配套。. 自身免疫性肝病类抗体IgG; 3500. 吸入性及食物性过敏原特异性IgE; 700. 神经元抗原谱抗体IgG; 100. 抗核抗体谱IgG; 12000. 三、售后服务要求： 售后服务. 1; 整机质保不少于三年. 2; 全年原厂24小时技术支持，软件系统终身免费升级. 3; 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修，检测，升级等均免上门服务费（提供承诺函）. 4; 响应维护时间2小时，接到维护电话6小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机。（提供承诺函）. 5; 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。. 6; 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告（提供承诺函），安装后完成性能验证. 7; 投标人提供与院方LIS对接、安装调试的费用（提供承诺函）. |