抗心磷脂抗体等试剂及配套设备招标参数

一、仪器参数：全自动化学发光分析仪

- 检测原理：化学发光法

- 测试速度：≥300T/H，使用一次性Tip头，防止交叉污染

- 样本位：≥50个，急诊标本优先

- 支持原始管直接上机检测，单个样本出报告时间<30分钟,仪器具备试剂冷藏功能

- 校准数据可自动备份，查询，包括试剂批号、校准吸光度值和校准系数的查询、反应曲线。

- 仪器支持双向功能，须免费提供LIS双向功能的安装调试,操作界面简洁。

- 能够检测以下项目：抗心磷脂抗体IgA、抗心磷脂抗体IgG、抗心磷脂抗体IgM、抗心磷脂抗体IgA/G/M，抗β2糖蛋白Ⅰ型抗体IgA、抗β2糖蛋白Ⅰ型抗体IgM、抗β2糖蛋白Ⅰ型抗体IgG、抗β2糖蛋白Ⅰ型抗体IgA/G/M，TORCH（十项）定量,抗双链DNA抗体定量

- 仪器预算：20万元

二、试剂参数：

| 项目 | 人数 | 规格 | 试剂要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗心磷脂抗体系列(ACA)(定量) | 3000 |  | 1. 试剂批间差小，新试剂或新批号试剂与旧试剂或旧批号试剂验证结果的偏倚<1/2Tea 2. 同仪器配套。 |
| 抗β2糖蛋白Ⅰ型抗体 | 500 |  |  |
| TORCH（十项） | 500 |  |  |
| 抗双链DNA抗体定量 | 1000 |  |  |

三、售后服务要求：

|  | 售后服务 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年 |
| 2 | 全年原厂24小时技术支持，软件系统终身免费升级 |
| 3 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修，检测，升级等均免上门服务费（提供承诺函） |
| 4 | 响应维护时间2小时，接到维护电话6小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机。（提供承诺函） |
| 5 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| 6 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告（提供承诺函），安装后完成性能验证 |
| 7 | 投标人提供与院方LIS对接、安装调试的费用（提供承诺函） |