**全自动免疫组化仪及配套试剂 技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参考技术要求 |
| 1 | **全自动免疫组化仪** | 1台 | **全自动免疫组化仪**1. 用途 ：可进行免疫组化 （IHC）、快速冰冻免疫组化、原位杂交（ISH）及（FITC）的染色及检测。
2. ★功能：烤片、脱蜡、抗原修复、染色及复染在同一台仪器自动完成，可进行免疫组化、原位杂交、银染原位杂交、多重染色、手工滴定。
3. 玻片运行效率：≧30张玻片/循环，每循环3-4h。
4. ★样本分组：单一切片样本或10片独立样本，随时加载，分组循环中可进行免疫组化 （IHC）、快速冰冻免疫组化、原位杂交（ISH）及（FITC）标记。
5. 加热控制：原位水浴抗原修复，每张切片由独立的温度控制器控制，从而可以使每张切片的反应条件独立。
6. 玻片位染色方案：每组染色方案完全独立，无需相互调整免疫组化 （IHC）、快速冰冻免疫组化、原位杂交（ISH）及（FITC）标记。
7. 样品加载：每种检测试剂只需50-100uL，每种试剂有独立的加样管路，避免交叉污染，提高工作效率；温度控制：室温-100度。

8、数据传输：支持与科室在用朗伽软件和图像分析系统的连接。 |
| 2 | 免疫组化试剂 | 12000片/年 | 1、免疫组化试剂（IHC）包括：一抗、二抗、显色液及所有相关配套试剂。2、原位杂交试剂盒（ISH）包括：ALK、EREB试剂盒及相关配套试剂。3、同一品牌一抗和对应二抗相匹配，保证结果的准确性。4、 所投产品为安徽省医药集中采购平台集中交易目录品种（提供平台产品限价信息截图）。 |
|  |

**三、售后服务要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体要求** |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年 |
| 3 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 服务期内供应商承担设备的免费维修、保养、质控、校准、检测。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★7 | 投标人承担安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |