微波治疗仪技术参数

| 序 号 | 名 称 | 产 品 技 术 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 电压220V±10% 频率50Hz |
| ★2 | 工作频率 | 工作频率：2450MHz±50 MHz或915MHZ±50 MHz |
| 3 | 发射管 | 固态源 |
| 4 | 产品性能结构 | 具有测温系统、水循环冷却系统。 |
| 5 | 输出功率 | 凝固治疗功率最大不小于100W，连续可调，任意设置。 |
| 6 | 工作时间 | 凝固治疗时间（1-30）分钟，任意选择，治疗时间到，自动切断输出。显示最小单位：秒； |
| ★7 | 测温范围 | 控温范围及精度，35—99.9℃，精度±0.5℃ |
| 8 | 温控范围 | 35—99.9℃，温控误差±3%，当温度超过设定温度，仪器自动停止微波输出功率。 |
| ★9 | 工作模式 | 连续波、脉冲波两种工作模式，脉冲波和连续波输出互换可调。至少可满足肝肺消融、甲状腺乳腺消融。 |
| 10 | 开关控制 | 脚踏开关控制和手动开关控制二种控制系统。 |
| 11 | 保护安全措施 | 凝固治疗时，当过载时，仪器自动保护，确保临床安全。 |
| 12 | 整机泄漏 | 仪器外壳泄漏< 10 mw/cm²。 |
| 13 | 额定输入功率 | 1200VA |
| 14 | 环境温度、环境湿度 | 温度5—40℃，湿度 ≤80% |

无菌一次性微波消融针技术参数

| 序 号 | 名 称 | 产 品 技 术 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用频率 | 2450MHz或915MHZ |
| ★2 | 准入条件 | 符合国家三类注册标准 |
| 3 | 连接方式 | 消融针与治疗线采用插拔方式连接。 |
| ★4 | 测温方式 | 杆中测温，测温精度±0.5℃ |
| 5 | 产品性能结构 | 测温系统、水冷结构、超温保护系统 |
| 6 | 规格、尺寸 | 消融针注册有多个规格以满足不同部位消融需要，针杆直径从15G至18G多个尺寸。 |