磁场刺激仪招标参数

一、主要技术性能要求

1、★刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。（以《医疗器械注册证》中产品适用范围为准）

2、★冷却系统为惰性液态内循环冷却系统。（以《医疗器械注册证》中产品适用范围为准）

3、刺激线圈：能实现双面双向刺激（提供证明材料）

4、★输出脉冲宽度：340μs±20μs（《医疗器械产品注册表》中应有相关说明或国家食品药品监督管理局出具的《检测报告》加以证明）

5、刺激线圈表面温度≤40℃

6、★最大刺激强度不低于6Tesla（《医疗器械产品注册表》中应有相关说明或国家医疗器械检测中心出具的《检测报告》加以证明）；

7、刺激强度1.5-6Tesla连续可调

8、磁感应强度最大变化率：40KT-80KT；

9、脉冲上升时间：50μs±10μs

10、人机交互系统采用便携PC机控制操作，中文界面，非触摸屏，能实现机器开机自检、故障报警与自锁等功能。

11、电脑操作管理方式，能实现：

11.1硬盘储存、USB储存；

11.2专家方案、病历管理、以及病历打印输出；

11.3刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。

12、一体式可推移整机结构：

12.1静音脚轮设计；

12.2可固定线圈支架；

13、单脉冲、重复脉冲、BURST（爆发式刺激模式）、PATTERNED（模式化刺激） 刺激的多种刺激模式自由调整。

14、开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。

15、刺激频率：0-100Hz可调;

（三）基本配置

主机系统一台；

圆形刺激线圈一个；

液态冷却系统一套；

人机交互系统 一套；

专用线圈支架 一副；

刺激定位帽 5套。

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |